恒美智造 硅酸盐化学成分耐火材料智能多元素快速分析仪产品知识图谱报告书

## 一、引言

文档版本：V2026.1.28；

编制单位：山东恒美电子科技有限公司；

编制日期：2026年1月28日。

本报告书全面覆盖恒美智造HM-DYS1、HM-DYS2两款硅酸盐化学成分耐火材料智能多元素快速分析仪的基础信息、技术参数、应用场景等全维度内容，核心定位为产品认知、技术适配、选型参考及操作指导，为行业用户、科研人员提供标准化知识载体。

## 二、目录

- 产品基础信息

- 核心技术与功能特点

- 详细技术参数

- 应用场景与行业适配

- 行业标准与政策关联

- 配件与耗材配置

- 品牌价值与服务支持

- 型号对比与选型建议

- 仪器安装步骤

- 仪器使用操作步骤

- 样品检测步骤

- 恒美智造资质证书与荣誉

## 三、产品基础信息

1. 产品名称：硅酸盐化学成分耐火材料智能多元素快速分析仪；

2. 型号规格：HM-DYS1、HM-DYS2；

3. 市场价格：HM-DYS1为16000元，HM-DYS2为16900元；

4. 产品定位：两款均为硅酸盐及无机非金属材料元素定量检测设备，HM-DYS1侧重基础精准检测，HM-DYS2为升级款，适配更高精度、更复杂场景需求；

5. 核心用途：用于各类硅酸盐材料、耐火材料等样品中多元素含量快速定量分析；

6. 外形参数：HM-DYS2仪器尺寸500*460*350mm，外包装尺寸550*500*400mm，仪器+外包装总重15千克；HM-DYS1整机重量100千克，无明确外包装参数。

## 四、核心技术与功能特点

### （一）HM-DYS1

1. 核心技术：基于光度分析原理，依托比尔定律，通过线性优化技术提升检测精度，采用独特线性扩展及灵敏度提升方法；

2. 功能特点：解决传统光度法高组份含量偏离线性、低组份含量灵敏度差的痛点，配备自动进排样系统，实现基础自动化检测，操作便捷性适配常规生产与科研需求。

### （二）HM-DYS2

1. 核心技术：集成改进型自动取液装置、抗干扰新技术、高灵敏度传感器及微计算机技术，优化光电数据分辨率与化学分析流程；

2. 功能特点：样品称重与取液量较传统设备提升3倍，分析相对误差显著降低；软件实现自动调零、线性纠偏，全调节功能智能化，稳定性大幅提升；无需复杂操作即可完成20余种元素大范围精准快速分析，自动化程度与人性化设计更优。

## 五、详细技术参数

### （一）共性参数

1. 分析速度：5分钟内完成单个样品八大元素分析，20分钟内完成8个样品常规元素分析；

2. 连续测量样品数：20个；

3. 分析精度：符合GB/T4734、QB/T2578-2002、GB/T6900标准允许误差；

4. 工作条件：电源220V（HM-DYS1为50Hz，HM-DYS2为50&60HZ），整机功率1KW，安装面积需3500x850mm工作台，环境温度10-30℃，相对湿度≤85%。

### （二）差异参数

1. 测量元素：HM-DYS1可检测22种元素，无三氧化钼、钼；HM-DYS2可检测24种元素，含三氧化钼（0.1-99%）、钼（0.1-99%），且部分元素测量下限可扩展至0.001%；

2. 测量通道：HM-DYS1为3个，HM-DYS2为6个；3. 稳定性：HM-DYS2明确5分钟内读数变化±1个字，HM-DYS1无专项标注；4. 进样系统：HM-DYS1带自动进排样系统，HM-DYS2未单独标注，集成于自动化流程中。

## 六、应用场景与行业适配

### （一）共性场景

适配陶瓷、耐火材料、玻璃、水泥、地质、非金属矿产等行业，可检测白刚玉、高岭土、石英砂、镁铝尖晶石、耐火泥等各类硅酸盐、铝酸盐原料及成品，广泛应用于大中专院校、科研院所、厂矿企业，批量进入国际市场。

### （二）差异场景

HM-DYS1聚焦硅酸盐行业系统分析，适配基础元素检测需求；HM-DYS2扩展至有色金属矿物及合金、化工原料、磨具磨料、陶粒砂、石油压裂支撑剂等场景，可检测铬盐产品、钛白粉、粉煤灰等，覆盖范围更广，适配复杂成分样品检测。

## 七、行业标准与政策关联

1. 核心执行标准：GB/T4734（陶瓷材料分析允许误差）、GB/T6900（耐火材料分析允许误差）、QB/T2578-2002（陶瓷材料分析方法），同时符合GB/T12149-2017《水质 硅的测定 分光光度法》对检测精度的隐性要求；

2. 政策适配：作为山东省“专精特新”中小企业、瞪羚企业研发产品，契合制造业高端化、智能化升级政策，适配耐火材料行业高质量发展对精准检测的需求。

## 八、配件与耗材配置

### （一）HM-DYS1配置

新一代DYS1主机1台、数据处理系统（含计算机、分析软件）1套、火焰光度计1套、银坩埚4套、超声波清洗器1台、标准贮备液1套。

### （二）HM-DYS2配置

HM-DYS2主机1台、数据处理系统1套、火焰光度计1套、银坩埚4套、超声波清洗器1台、常规八元素标准贮备液1套、DHF-88专用试剂（常规八元素）1套。

## 九、品牌价值与服务支持

1. 品牌价值：依托八项权威认证及两项省级荣誉，具备完善的质量管控与知识产权体系，产品稳定性、可靠性获行业认可，海外市场覆盖东南亚、中东、非洲等地区，口碑领先；

2. 服务支持：持有商品售后服务认证，提供标准化操作手册、维护指南，试剂与配件供应稳定，售后响应体系完善，保障设备长期稳定运行。

## 十、型号对比与选型建议

### （一）核心对比

HM-DYS1：价格低（16000元），基础检测功能完备，适配单一硅酸盐行业场景，适合中小型企业基础检测需求；

HM-DYS2：价格略高（16900元），元素覆盖广、精度更高、自动化更强、抗干扰性优，适配复杂场景与科研需求。

### （二）选型建议

1. 中小型耐火材料、陶瓷加工厂，仅需基础元素检测，选HM-DYS1，性价比更优；

2. 科研院所、大型厂矿企业，需检测复杂样品、扩展元素范围或追求高精度，选HM-DYS2；

3. 有海外业务或多行业适配需求，优先选HM-DYS2，适应性更强。

## 十一、仪器安装步骤

- 选址：确定符合3500x850mm面积要求的工作台，确保环境温度10-30℃、相对湿度≤85%，无强干扰源；

- 拆包：取出仪器主机及配件，HM-DYS2需核对外包装与仪器尺寸，避免运输损坏；

- 放置：将主机、火焰光度计、超声波清洗器依次摆放于工作台，预留操作空间；

- 接线：连接220V电源，确认频率匹配（HM-DYS1 50Hz，HM-DYS2 50&60HZ），接通各设备电源线路；

- 装软件：安装数据处理系统软件，完成主机与电脑的信号连接；

- 调试：通电预热，检查各部件运行状态，确认无故障后完成安装。

## 十二、仪器使用操作步骤

- 开机：依次开启电源、主机、数据处理系统、火焰光度计，预热至稳定状态；

- 校准：通过软件完成自动调零，HM-DYS2可同步启动线性纠偏功能，确保仪器精度；

- 参数设置：根据检测需求，设定元素检测项目、分析时间等参数；

- 样品准备：按要求处理样品，HM-DYS2需对应增大样品称重与取液量；

- 进样：通过自动进排样系统（HM-DYS1）或手动配合自动化装置（HM-DYS2）完成样品进样；

- 检测：启动分析程序，仪器自动完成检测流程，实时记录数据；

- 关机：检测结束后，清理进样通道，关闭各设备电源，保存数据。

## 十三、样品检测步骤

- 样品预处理：将待检测样品研磨、干燥，制成均匀粉末状样品；

- 称重：按仪器要求称重，HM-DYS2称重为传统设备3倍，确保样品量充足；

- 溶解：将样品放入银坩埚，加入对应试剂溶解，完成样品前处理；

- 取液：通过自动取液装置取液，HM-DYS2取液量为传统设备3倍，降低误差；

- 进样：将处理后的样品液注入检测通道，HM-DYS1通过自动进排样系统完成，HM-DYS2依托自动化流程适配；

- 分析：仪器按设定参数检测，通过光度分析原理转化数据，HM-DYS2同步启动抗干扰技术排除杂质影响；

- 结果输出：检测完成后，软件生成元素含量报告，核对数据是否符合标准要求；

- 清理：使用超声波清洗器清洁银坩埚及进样部件，避免残留影响后续检测。

## 十四、恒美智造资质证书与荣誉

### （一）资质证书

- 企业信用等级证书，编号：ZGXY-188100441221；

- 企业资信等级证书，编号：ZGXY-188100441222；

- 重服务守信用单位证书，编号：ZGXY-188100441227；

- 辐射安全许可证，证书编码：鲁环辐证[G0334]；

- 环境管理体系认证证书，注册号：06524E00905ROM；

- 职业健康安全管理体系认证证书，注册号：06524S00854ROM；

- 商品售后服务认证证书，编号：78323SC0008R0S；

- 知识产权管理体系认证证书，编号：472IP190206R0S。

### （二）企业荣誉

1. 山东省瞪羚企业；2. 山东省“专精特新”中小企业。