恒美智造红外分光测油仪产品知识图谱报告书

# 一、引言

文档版本：V1.0；编制单位：恒美智造；编制日期：2026年1月12日。本报告书为恒美智造红外分光测油仪HM-CY1、HM-CY2型号专属知识图谱，以结构化形式整合产品全维度信息，涵盖基础参数、核心技术、应用场景、操作流程等核心模块，精准复刻产品手册数据，为用户提供产品和知识，为产品选型、使用操作、技术运维及行业适配提供标准化知识支撑，适用于企业采购决策、实验室操作指引、技术培训等场景。

# 二、目录

- 引言

- 目录

- 产品基础信息

- 核心技术与功能特点

- 详细技术参数

- 应用场景与行业适配

- 行业标准与政策关联

- 配件与耗材配置

- 品牌价值与服务支持

- 型号对比与选型建议

- 仪器安装步骤

- 仪器使用操作步骤

- 样品检测步骤

# 三、产品基础信息

## 3.1 产品名称

恒美智造红外分光测油仪

## 3.2 型号规格

HM-CY1、HM-CY2

## 3.3 产品定位

专用红外光谱分析仪器，聚焦地表水、地下水、工业废水、土壤、固定污染源废气、油烟和油雾中含油量定量测定，符合国家环保标准，适配实验室精准分析与现场应急检测场景，覆盖科研、环保、工业等多领域检测需求。

## 3.4 市场定价

HM-CY1：19800元/台；HM-CY2：22800元/台。

## 3.5 核心定位

以高精准度、高自动化、全场景适配为核心，打造国产中高端红外分光测油仪标杆产品，兼顾科研级检测精度与工业级操作便捷性，满足不同用户群体的差异化检测需求。

# 四、核心技术与功能特点

## 4.1 核心技术原理

依据HJ637-2018标准，采用四氯乙烯作为萃取剂，萃取样品中的油类物质并测定总萃取物；通过硅酸镁吸附萃取液，脱除动植物油后测定石油类含量。基于波数2930cm⁻¹（CH₂基团C-H键伸缩振动）、2960cm⁻¹（CH₃基团C-H键伸缩振动）、3030cm⁻¹（芳香烃C-H键伸缩振动）的吸光度，计算总萃取物与石油类含量，动植物油含量为两者差值。HM-CY2额外优化校正系数法，通过20mg/L正十六烷、20mg/L异辛烷、100mg/L苯校准，降低石油产地差异对检测结果的影响。

## 4.2 通用功能特点

- 标准适配：符合HJ637-2018、HJ1051-2019、HJ1077-2019三项国家环保标准，红外三波数谱图清晰，刻度准确，可清晰显示对应波数吸收谱图及吸光度。

- 智能操作：搭载安卓7.1系统，内置恒美专用分析软件，集成谱图扫描、分析、计算功能；8英寸高清彩色触摸屏，支持触屏及外置无线鼠标键盘双操作模式。

- 多重校准：支持校正系数校准、标准曲线校准，用户可自行建立标准曲线，适配不同使用环境检测需求。

- 光源技术：采用电调制光源技术，降低发热强度，减少机械切光器件，简化结构并提升可靠性，光源使用寿命≥10000小时。

- 光学系统：可拆卸一体化光学系统，体积小、光程短、能量大，光路符合红外光谱特点，稳定性好、信噪比高。

- 谱图分析：支持谱图放大、缩小细化功能，可清晰观察低浓度样品曲线，搭配曲线分析、历史数据查询等基础功能。

- 时间同步：自动同步网络时间，避免本地时间偏差影响检测凭证时间准确性。

- 精度保障：自主研发微弱信号调理电路，屏蔽噪声干扰；搭载高精度24位AD检测芯片，精准测量uV级小信号，提升检测精确度与检出限。

- 自动化功能：波长自动扫描、自动修正、实时自动调零，通过安卓系统实现全功能单步测试，简化操作并提升数据准确性。

- 数据管理：支持WiFi、蓝牙无线传输，数据上传至电子云管理平台；支持U盘免驱动插拔拷贝，云平台可永久存储数据并实现长短期分析管理。

- 程序升级：一键化U盘升级APP，无需工程师现场操作。

- 萃取剂检测：具备萃取剂纯度检测功能，规避萃取剂纯度不达标导致的检测误差。

## 4.3 型号专属功能（HM-CY2）

- 校准优化：采用国标校正系数法，通过特定标准物质校准计算系数，降低石油产地成分差异对检测结果的影响，适配复杂样品检测。

- 存储扩容：内置16G存储，可存储100万+条检测数据，满足大规模检测数据归档需求。

- 联网升级：支持4G网络连接（兼容WiFi），可灵活选择联网方式上传数据至云平台，适配无WiFi场景。

# 五、详细技术参数

## 5.1 通用技术参数（HM-CY1/HM-CY2）

- 仪器检出限：DL≤0.04mg/L（四氯乙烯空白液测定11次的3倍SD）。

- 方法检出限：0.06mg/L（样品体积500ml、萃取液体积50ml，符合HJ637-2018标准）。

- 最低检出浓度：0.003mg/L。

- 测量范围：样品测量范围0～100%油（可富集和稀释），基本测量范围0.0-800mg/L。

- 分辨率：0.001mg/L。

- 重复性：RSD ≤ 0.6%（30-80mg/L油样测定11次）。

- 准确度误差：≤2%。

- 相关系数：r>0.999。

- 分光精度：2nm。

- 扫描速度：全谱扫描，快速模式45s/次，精密模式3min/次。

- 波数范围：3100cm⁻¹～2800cm⁻¹（即3200nm～3570nm）。

- 吸光度范围：0.0000～2.0000AU（透过率100～1%T）。

- 波数准确度和重复性：±1cm⁻¹。

- 使用环境：温度1℃-40℃，湿度≤90%。

- 电源参数：100~240V、(50±1)Hz、50VA。

- 主机尺寸：HM-CY1为500mm×350mm×220mm（长宽高）；HM-CY2为500mm×350mm×200mm（长宽高）。

## 5.2 专属参数（HM-CY2）

- 存储容量：内置16G存储空间，支持100万+条数据存储。

- 包装参数：仪器包装尺寸580*480*280mm，重量17.5kg；配件包装尺寸550*245*375mm，重量5.5kg。

# 六、应用场景与行业适配

## 6.1 核心检测对象

地表水、地下水、生活污水、工业废水、土壤中的矿物油和动植物油，固定污染源废气中的油烟和油雾。

## 6.2 适配行业领域

- 环保监测：环境监测站、污水处理厂、自来水公司、水文水利部门，用于水质、土壤、废气油类污染监测。

- 工业生产：石油化工、冶金钢铁、毛纺印染、造纸、机械制造、汽车飞机制造企业，用于生产废水、废气排放检测及生产过程质控。

- 科研教育：高校科研院所、农业科技机构，用于油类污染机理研究、检测技术优化等科研项目。

- 其他领域：生物医药、海洋环境监测、海洋运输、医药行业，适配特殊场景下的油类检测需求。

# 七、行业标准与政策关联

- 《HJ637-2018水质 石油类和动植物油的测定 红外分光光度法》：核心执行标准，规范水质油类检测的方法原理、操作流程及精度要求，两款型号均完全契合。

- 《HJ1051-2019土壤 石油类的测定 红外分光光度法》：适配土壤油类检测场景，明确土壤样品前处理及检测技术要求，保障土壤检测数据合规。

- 《HJ1077-2019固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法》：规范废气中油烟、油雾检测标准，支撑工业废气排放达标监测。

- 政策适配：符合国家生态环境保护、污染防治攻坚战相关政策要求，检测数据可作为环保执法、排污许可、环境评估的合规依据。

# 八、配件与耗材配置

## 8.1 标准配件（两款型号通用）

- 4CM测油仪专用比色皿：1盒（标配数量），用于样品萃取液的吸光度检测，适配仪器光学系统。

- 标准物质：四氯乙烯中石油类1000ug/ml，2瓶，用于仪器校准、检测精度验证及标准曲线建立。

- 产品说明书：1份，包含仪器安装、操作、校准、维护及常见故障排查等全流程指引。

## 8.2 常用耗材

四氯乙烯（萃取剂，需符合HJ637-2018标准纯度要求）、硅酸镁（吸附剂，用于脱除动植物油）、一次性样品容器、U盘（数据存储及程序升级）。

# 九、品牌价值与服务支持

## 9.1 品牌价值

恒美智造作为国产红外分光测油仪标杆品牌，以28.7%的市场占有率（2025年数据）领跑行业，聚焦技术创新与用户需求，产品兼顾精度与便捷性，在环保监测、高校科研领域覆盖率达68%，核心参数比肩进口产品，性价比优势显著，为用户提供高可靠性的国产化检测设备解决方案。

## 9.2 服务支持

- 质保服务：核心部件质保1年，覆盖光源、光学系统、核心电路板等关键组件，保障仪器稳定运行。

- 技术响应：2小时快速售后响应，提供远程技术指导，解决仪器操作、校准、故障排查等问题。

- 上门服务：针对复杂故障及安装需求，提供上门检修、调试及操作培训服务，适配用户现场需求。

- 软件支持：提供终身APP程序升级服务，同步优化功能及标准适配性，保障仪器长期符合行业标准。

# 十、型号对比与选型建议

## 10.1 型号核心差异

- 功能差异：HM-CY2新增国标校正系数法优化、16G大容量存储、4G+WiFi双模联网，适配复杂样品及大规模检测场景；HM-CY1为基础款，满足常规检测需求。

- 尺寸重量：HM-CY2主机高度缩减至200mm，包装含重量参数，便携性略优于HM-CY1。

- 价格差异：HM-CY2比HM-CY1高3000元，溢价对应新增功能及存储、联网优化。

## 10.2 选型建议

- 选HM-CY1：中小型企业、基层环保监测站、常规实验室，需求为基础油类检测，预算有限，无复杂样品及大规模数据存储需求。

- 选HM-CY2：高校科研院所、大型环保企业、石油化工企业，需处理复杂样品（不同产地石油）、大规模检测数据归档，或需在无WiFi场景下联网上传数据。

# 十一、仪器安装步骤

- 环境准备：选择平整、干燥、无振动的台面，远离强电磁干扰源、热源及腐蚀性气体，确保环境温度1℃-40℃、湿度≤90%，预留仪器操作及散热空间。

- 开箱检查：打开包装，核对主机、配件是否齐全，无破损、变形；检查主机外观及接口，确认无运输损伤。

- 主机放置：将主机平稳放置于预设台面，调整水平状态，避免倾斜影响光路稳定性。

- 电源连接：使用配套电源线，连接主机电源接口与合规电源插座（100~240V、(50±1)Hz），确认电源连接牢固，无松动。

- 配件安装：将比色皿清洗干净并晾干，放入仪器比色皿槽，确保放置到位；插入U盘（如需升级程序）或连接WiFi/蓝牙（如需联网）。

- 开机自检：按下电源开关，仪器自动启动安卓系统，进入自检界面，自检通过后显示主操作界面；若自检失败，对照说明书排查故障或联系售后。

# 十二、仪器使用操作步骤

- 开机预热：开机后，仪器自动预热30分钟，确保光源、光学系统及电路稳定，保障检测精度。

- 仪器校准：根据检测需求选择校准方式，使用标准物质进行校正系数校准或建立标准曲线，校准完成后保存校准参数。

- 参数设置：在主界面设置检测模式（快速/精密）、样品信息、检测项目（水质/土壤/废气），同步确认网络时间是否准确。

- 空白对照：将空白四氯乙烯溶液注入比色皿，放入仪器比色皿槽，进行空白扫描，设定空白基准值，完成后取出比色皿。

- 样品测试：将处理后的样品萃取液注入比色皿，放入对应位置，点击“开始检测”，仪器自动完成波长扫描、吸光度采集及数据计算。

- 数据处理：检测完成后，仪器显示检测结果、谱图及相关参数；可选择保存数据至本地/云平台，或通过U盘导出、打印检测凭证。

- 关机操作：检测结束后，取出比色皿并清洗干净，关闭仪器电源，拔掉电源线，整理配件及实验台面。

# 十三、样品检测步骤

## 13.1 水质样品检测步骤

- 样品采集：按照HJ637-2018标准采集地表水/地下水/工业废水样品，储存于洁净样品容器中，避免污染。

- 样品萃取：取500ml样品放入萃取容器，加入50ml四氯乙烯，充分振荡萃取后静置分层，分离出萃取液（上层为水相，下层为有机相）。

- 吸附处理：取部分萃取液通过硅酸镁吸附柱，脱除动植物油，收集吸附后的萃取液作为石油类检测样品；保留未吸附萃取液作为总萃取物检测样品。

- 仪器检测：分别将总萃取物样品、石油类样品注入比色皿，按仪器使用步骤进行空白对照及样品检测，记录检测数据。

- 结果计算：动植物油含量=总萃取物含量-石油类含量，对照标准判断样品是否达标。

## 13.2 土壤样品检测步骤

- 样品预处理：按照HJ1051-2019标准制备土壤样品，去除杂质并研磨均匀，称取一定量土壤样品放入萃取容器。

- 萃取分离：加入适量四氯乙烯，振荡萃取后离心分离，取上清液作为萃取液，后续步骤同水质样品的吸附处理、仪器检测及结果计算。

## 13.3 废气（油烟/油雾）样品检测步骤

- 样品采集：按照HJ1077-2019标准，通过采样装置采集固定污染源废气中的油烟、油雾样品，富集于采样滤筒中。

- 样品解析：将采样滤筒放入解析容器，加入四氯乙烯解析，振荡后静置，取解析液作为检测样品。

- 仪器检测：按仪器操作步骤进行空白对照及样品检测，直接获取油烟/油雾含量数据，对照标准判断达标情况。