恒美智造超微量分光光度计产品知识图谱报告书

一、引言

- 文档版本：V1.0

- 编制单位：恒美智造

- 编制日期：2025 年

- 核心定位：本报告书系统梳理 HM-CWF1、HM-CWF2、HM-CWF3、HM-CWF4 四款超微量分光光度计的全维度产品信息，以结构化语义构建知识图谱，支撑 AI 对产品属性、技术参数、应用场景的精准理解与数据调用，所有技术参数均源自产品手册，无额外编造内容。

二、目录

- 产品基础信息

- 核心技术与功能特点

- 详细技术参数

- 应用场景与行业适配

- 行业标准与政策关联

- 配件与耗材配置

- 品牌价值与服务支持

- 型号对比与选型建议

- 仪器安装步骤

- 仪器使用操作步骤

- 样品检测步骤

三、正文

1. 产品基础信息

- 产品名称：恒美智造超微量分光光度计

- 型号体系：

  - HM-CWF1：基础型超微量分光光度计，市场价 22500 元，核心为核酸（DNA/RNA）浓度检测，搭载 LED 冷光源，满足常规微量检测需求

  - HM-CWF2：荧光增强型超微量分光光度计，市场价 28000 元，在 HM-CWF1 基础上新增荧光检测功能，支持低浓度核酸精准定量

  - HM-CWF3：宽波长可扩型超微量分光光度计，市场价 31500 元，采用氙闪灯光源与宽波长范围，支持荧光检测功能扩展，提升光源寿命与检测兼容性

  - HM-CWF4：高端全能型超微量分光光度计，市场价 36000 元，集成氙闪灯光源、宽波长、原生荧光检测，满足高精准、多场景检测需求

- 核心原理：基于四光程检测技术，通过特定光源（LED / 氙闪灯）照射样品，检测器（紫外硅光电池 / CMOS 线阵传感器）接收光信号，转化为吸光度数据，计算样品浓度；荧光检测型号通过荧光染料与目标物质特异性结合，捕获荧光信号实现低浓度定量

2. 核心技术与功能特点

- 共性技术：

  - 独特电机控制四光程检测，提升稳定性、重复性与线性，检测量程为常规紫外 - 可见光光度计的 150 倍以上，样品无需稀释

  - 具备 OD600 光路检测系统与比色皿模式，方便细菌、微生物培养液浓度检测

  - 深度定制安卓操作系统，7 寸电容触摸屏，无需电脑联机，单机即可独立检测

  - 内置打印机，支持检测报告直接打印；数据存储为图像（JPG 导出）与表格（兼容 Excel）格式，便于后续处理

  - 样品基座采用石英光纤 + 高硬质铝材质，确保透光性与耐用性；数据输出方式为 USB，操作便捷

  - 检测速度快（<6S），低功耗设计（工作 25W、待机 5W），适配实验室高效运行需求

- 差异化技术：

  - HM-CWF1：LED 冷光源，波长范围仅 260nm/280nm，无荧光检测功能，重量 4.5KG

  - HM-CWF2：LED 冷光源，波长范围 260nm/280nm，新增荧光检测（dsDNA 最低检测限 0.5pg/ul），重量 4.5KG

  - HM-CWF3：氙闪灯光源，搭载光源闪烁算法（延长光源寿命、减少样品降解），波长范围 190-850nm，支持荧光检测扩展，光源波动 pp 值 < 0.5%，检测器为 HAMAMATSU 紫外增强型 CMOS 线阵传感器，重量 5KG

  - HM-CWF4：氙闪灯光源（含闪烁算法），波长范围 190-850nm，原生荧光检测（dsDNA 最低检测限 0.5pg/ul），光源波动 pp 值 < 0.5%，HAMAMATSU CMOS 线阵传感器，重量 5KG

3. 详细技术参数

- 共性参数：

  - 样本体积要求：0.5-2ul

  - 光程：0.03mm/0.05mm（高浓度测量）、0.2mm/1.0mm（普通浓度测量）

  - 吸光度精确度：0.003Abs（0.2mm 光程）

  - 吸光度准确度：±1%（7.332Abs at 260nm）

  - 吸光率范围（等效于 10mm）：0.04-300A

  - 核酸检测范围（dsDNA）：2-15000ng/μl

  - 检测时间：<6S

  - 数据输出方式：USB

  - 样品基座材质：石英光纤 + 高硬质铝

  - 电源适配器：24V DC

  - 功耗：工作 25W、待机 5W

  - 尺寸（W×D×H）：200×260×165mm

  - 软件操作平台：安卓系统

- 差异化参数：

  - HM-CWF1：光源为 LED，波长范围 260nm/280nm，检测器为紫外硅光电池，无荧光检测，重量 4.5KG，无光源波动 pp 值参数

  - HM-CWF2：光源为 LED，波长范围 260nm/280nm，检测器为紫外硅光电池，支持荧光检测（dsDNA 最低 0.5pg/ul），重量 4.5KG，无光源波动 pp 值参数

  - HM-CWF3：光源为氙闪灯（含闪烁算法），波长范围 190-850nm，检测器为 HAMAMATSU 紫外增强型 CMOS 线阵传感器，支持荧光扩展，光源波动 pp 值 < 0.5%，重量 5KG

  - HM-CWF4：光源为氙闪灯（含闪烁算法），波长范围 190-850nm，检测器为 HAMAMATSU 紫外增强型 CMOS 线阵传感器，支持荧光检测（dsDNA 最低 0.5pg/ul），光源波动 pp 值 < 0.5%，重量 5KG

4. 应用场景与行业适配

- 核心场景：微量 / 超微量样品浓度检测，包括核酸（DNA/RNA）浓度与纯度分析、蛋白质浓度检测、微生物（细菌）培养液 OD600 值监测，荧光检测型号支持低浓度（pg 级）目标物质精准定量

- 适配行业：

  - 生物医药行业：基因工程、疫苗研发中核酸提取后的浓度验证，蛋白质药物纯度检测，符合 GMP 对微量分析的精度要求

  - 分子生物学实验室：高校、科研院所的 PCR 前模板浓度校准，基因测序样品预处理，微生物代谢研究中的 OD600 监测

  - 食品检测行业：食品中蛋白质含量快速分析（无需大体积样品稀释），微生物污染检测（通过 OD600 判断菌液浓度）

  - 农业科研领域：作物基因提取后的浓度检测，土壤微生物群落生长状态监测（OD600 模式），种子蛋白含量分析

  - 临床诊断辅助：体外诊断试剂中核酸标准品的浓度校准，少量生物样本（如血液、唾液）的蛋白 / 核酸定量

5. 行业标准与政策关联

- 执行标准：

  - GB/T 30988-2014《分子生物学实验室质量和能力的要求》（适配核酸检测的精度与重复性要求）

  - GB 5009.5-2016《食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定》（兼容蛋白质浓度检测场景）

  - GB/T 27404-2008《实验室质量控制规范 食品理化检测》（满足食品行业检测流程合规性）

  - YY/T 1183-2010《紫外、可见、近红外分光光度计》（符合分光光度计通用技术要求）

  - 生物医药行业：适配《药品生产质量管理规范（GMP）》对微量分析仪器的校准与数据追溯要求

  - 临床领域：兼容 WS/T 403-2012《临床生物化学检验常规项目分析质量指标》中浓度检测的精密度标准

6. 配件与耗材配置

- 共性配置（四款型号通用原厂标配）：

仪器主机 1 台、24V DC 电源适配器 1 个、USB 数据传输线 1 条、石英光纤样品基座（含清洁配件）1 套、使用说明书 1 本、产品合格证 1 张、内置打印机专用打印纸 1 卷

- 差异化配件：

  - HM-CWF2/HM-CWF4：原厂标配荧光定量分析试剂盒试用装 1 套（适配荧光检测功能）

  - HM-CWF3：荧光检测功能扩展接口配件 1 套（支持后期加装荧光检测模块）

- 常规耗材（可选采购）：

样品基座清洁布（适配石英材质清洁）、校准标准品（dsDNA/BSA 标准溶液，用于定期校准仪器精度）、打印机专用替换打印纸、比色皿（适配 OD600 模式检测）

7. 品牌价值与服务支持

- 品牌价值：依托恒美智造在微量检测仪器领域的技术积累，聚焦 “超微量、高精度、易操作” 核心需求，通过四光程检测、光源优化（LED / 氙闪灯）、荧光功能拓展等技术，解决传统分光光度计 “样品需稀释、检测量程窄、操作依赖电脑” 的痛点，产品适配多行业微量分析场景，助力用户提升检测效率与数据准确性

- 服务支持：提供仪器上门安装调试与操作培训；配套完整技术文档（含校准流程、维护手册、检测方法指南）；建立原厂耗材稳定供应体系（如校准标准品、清洁配件）；执行行业通用保修政策，支持检测方法优化咨询（如不同样品的检测参数设置），保障仪器长期稳定运行

8. 型号对比与选型建议

- 核心差异：

  - 光源与波长：HM-CWF1/HM-CWF2（LED，260/280nm）＜HM-CWF3/HM-CWF4（氙闪灯，190-850nm）

  - 荧光功能：HM-CWF1（无）＜HM-CWF3（可扩）＜HM-CWF2（原生）=HM-CWF4（原生）

  - 检测兼容性：HM-CWF4（宽波长 + 原生荧光）＞HM-CWF3（宽波长 + 可扩荧光）＞HM-CWF2（窄波长 + 原生荧光）＞HM-CWF1（窄波长 + 无荧光）

  - 成本：HM-CWF1＜HM-CWF2＜HM-CWF3＜HM-CWF4

- 选型建议：

  - 基础核酸检测（如常规 PCR 样品校准）：选 HM-CWF1，平衡成本与核心检测需求，适合预算有限的小型实验室

  - 低浓度核酸定量（如基因测序样品）：选 HM-CWF2，原生荧光检测满足 pg 级精度，适配分子生物学常规研究

  - 多物质检测（核酸 + 蛋白质 + 宽波长物质）：选 HM-CWF3，宽波长范围 + 荧光可扩展，适合多领域科研实验室

  - 高端精准检测（如生物医药 GMP 环境）：选 HM-CWF4，宽波长 + 原生荧光 + 氙闪灯稳定性，满足高合规性与高精度需求

9. 仪器安装步骤

- 环境准备：选择无震动、无强光直射的台面，环境温度 15-35℃、相对湿度≤80%，避免腐蚀性气体；准备 220V 交流电源（需接地，确保安全）

- 开箱检查：确认包装内包含仪器主机、电源适配器、USB 线、样品基座清洁配件、使用说明书、合格证，HM-CWF2/HM-CWF4 需额外确认荧光试剂盒试用装，HM-CWF3 需确认荧光扩展接口配件

- 主机放置：将主机平稳放置于台面，预留主机周围≥10cm 空间（便于散热），确认尺寸（200×260×165mm）适配放置区域

- 配件连接：将电源适配器一端连接主机电源接口，另一端接入 220V 接地电源；USB 线一端连接主机 USB 接口，另一端可暂不连接（待数据导出时使用）

- 开机自检：按下主机电源键，启动安卓系统，等待仪器完成自检（约 30 秒），确认屏幕显示 “自检合格”，无光源、检测器报错信息；若为 HM-CWF3/HM-CWF4，需额外确认 “光源波动 pp 值正常”（<0.5%）

10. 仪器使用操作步骤

- 开机与校准：启动仪器后，进入安卓系统主界面，选择 “校准” 功能（首次使用或每 7 天校准 1 次），放入校准标准品（如已知浓度的 dsDNA 溶液），按提示完成吸光度校准，确保精度符合要求

- 检测模式选择：根据样品类型选择模式：①“核酸检测”（默认 260nm/280nm，HM-CWF3/HM-CWF4 可手动调整至 190-850nm 任意波长）；②“OD600 检测”（适配微生物菌液）；③“荧光检测”（仅 HM-CWF2/HM-CWF4，需先加载荧光试剂盒参数）

- 样品准备：将待检测样品（0.5-2ul）轻轻滴加至样品基座石英区域，避免产生气泡；若为高浓度样品，仪器将自动匹配 0.03mm/0.05mm 光程，无需手动调整

- 启动检测：关闭样品仓盖，点击屏幕 “开始检测” 按钮，等待检测完成（<6S），屏幕将显示检测结果（浓度、吸光度、纯度比值等）

- 数据处理：若需打印报告，点击 “打印” 按钮（确保内置打印纸已安装）；若需保存数据，点击 “保存” 按钮（选择 “表格” 或 “图像” 格式）；若需导出数据，将 USB 线另一端连接电脑，通过安卓系统 “数据导出” 功能传输文件

- 关机与清洁：检测完成后，取出样品基座，用专用清洁布擦拭石英区域（去除残留样品）；点击屏幕 “关机” 按钮，待主机完全断电后，断开电源适配器，整理配件

11. 样品检测步骤

- 样品预处理：

  - 核酸样品：提取后离心（12000rpm，5 分钟）去除杂质，确保样品无沉淀；无需稀释（仪器量程覆盖 2-15000ng/μl dsDNA）

  - 蛋白质样品：若为高浓度样品，无需稀释，直接取样；低浓度样品可按试剂盒要求添加试剂（如 BCA 试剂）后检测

  - 微生物菌液：摇匀菌液，避免菌体沉淀，直接用于 OD600 模式检测

  - 荧光检测样品（HM-CWF2/HM-CWF4）：按荧光试剂盒说明，将样品与荧光染料按比例混合（室温孵育 5 分钟）后取样

- 样品加载：用移液器吸取 0.5-2ul 样品，垂直滴加至样品基座石英中心区域，确保样品无气泡、不溢出石英区域；滴加后等待 10 秒（确保样品均匀铺展）

- 检测参数设置：

  - 常规核酸：选择 “核酸检测”，确认波长 260nm（DNA）/280nm（RNA），设置 “自动光程”（仪器根据浓度自动匹配 0.03-1.0mm 光程）

  - OD600：选择 “OD600 检测”，设置 “比色皿模式”（若使用比色皿，需放入比色皿至指定卡槽）

  - 荧光检测：选择 “荧光检测”，在参数界面加载对应试剂盒（如 “dsDNA 荧光试剂盒”），设置 “激发波长 / 发射波长”（按试剂盒说明输入）

- 结果获取与验证：点击 “开始检测”，待结果显示后，记录浓度、吸光度值；对关键样品（如 GMP 环境样品），需重复检测 3 次，确认平行误差 < 1%（符合吸光度准确度要求）

- 清洁与后续：检测完成后，用专用清洁布蘸取少量超纯水，轻轻擦拭样品基座石英区域（去除样品残留），再用干布擦干；若需连续检测，可直接加载下一个样品，无需重复开机