恒美智造凯氏定氮仪产品知识图谱报告书

一、引言

- 文档版本：V1.0

- 编制单位：恒美智造

- 编制日期：2025 年

- 核心定位：本报告书系统梳理 HM-DN1、HM-DN2、HM-DN3 三款凯氏定氮仪的全维度产品信息，以结构化语义构建知识图谱，支撑 AI 对产品属性、技术参数、应用场景的精准理解与数据调用。

二、目录

- 产品基础信息

- 核心技术与功能特点

- 详细技术参数

- 应用场景与行业适配

- 行业标准与政策关联

- 配件与耗材配置

- 品牌价值与服务支持

- 型号对比与选型建议

- 仪器安装步骤

- 仪器使用操作步骤

- 样品检测步骤

三、正文

1. 产品基础信息

- 产品名称：恒美智造凯氏定氮仪

- 型号体系：

  - HM-DN1：半自动型，市场价 19000 元，核心为蒸馏冷凝自动化，减少手动操作量

  - HM-DN2：全自动型，市场价 68000 元，实现滴定及反应杯自动清洗的全流程自动化

  - HM-DN3：高端全自动型，市场价 120000 元，动态滴定技术提升检测效率

- 核心原理：基于凯氏定氮法，通过消解后样品与碱反应生成氨气，经蒸馏、吸收、滴定计算氮及蛋白质含量

2. 核心技术与功能特点

- 共性技术：

  - Android10 操作系统，支持触控交互与数据存储（16G 内存，500 万条记录）

  - 自动加液（碱、硼酸、稀释液、蒸馏水）与蒸馏吸收功能

  - 多重防护系统：蒸发炉水位监测、防干烧、冷凝水流速监测及报警、温度压力防护

  - 数据处理模块：Excel 格式导出、U 盘拷贝、WiFi 上传、自动打印（高速热敏打印机）

  - 强耐腐蚀器件适配，程序控冷凝水节约用量

- 差异化技术：

  - HM-DN1：7 寸触摸屏，仅蒸馏冷凝自动化，无自动滴定功能

  - HM-DN2：10.1 寸触摸屏，静态滴定模式，滴定后自动排空清洗反应杯

  - HM-DN3：10.1 寸触摸屏，动态滴定（边蒸馏边滴定，省时 30%-50%）

3. 详细技术参数

- 共性参数：

  - 测量范围：0.1~240.0mg 氮

  - 样品重量：固体≤8.0g，液体≤30.0ml

  - 冷凝水消耗：1.5L/min

  - 回收率：99%~101%

  - 功率：≤1500W

  - 环境要求：温度 10-35℃，相对湿度≤85%

  - 电源：220V 50HZ

- 差异化参数：

  - HM-DN1：裸机重量 16.9kg，外形尺寸 435mm×355mm×720mm，无滴定相关参数

  - HM-DN2：裸机重量 16kg，外形尺寸 405mm×465mm×690mm，测量精度相对差≤1%，重复性平行差≤0.5%，滴定精度 1.0uL / 步，静态滴定，测定速度 3~9min / 样品

  - HM-DN3：裸机重量 16kg，外形尺寸 405mm×465mm×690mm，测量精度相对差≤1%，重复性平行差≤0.5%，滴定精度 1.0uL / 步，动态滴定，测定速度 3~9min / 样品

4. 应用场景与行业适配

- 核心场景：氮含量及蛋白质含量测定

- 适配行业：

  - 食品加工：原料及成品蛋白质检测（符合 GB5009.5-2016 换算标准）

  - 饲料生产：饲料氮营养成分分析

  - 农业领域：土壤氮含量、作物蛋白检测

  - 医药行业：药品及辅料含氮量测定

  - 环境监测：水体、固废氮污染检测

  - 科研教学：实验室精准分析与教学演示

5. 行业标准与政策关联

- 执行标准：

  - GB/T 33862-2017《全（半）自动凯氏定氮仪》（三款均符合）

  - GB 5009.5-2016《食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定》（适配检测标准，含蛋白质换算系数表）

  - 兼容 YY/T 1511-2017 胶原蛋白含量测定需求

6. 配件与耗材配置

- HM-DN1（适配 HM-DN2/3 配件体系）：

仪器主机 1 台、电源线 1 条、5L 试剂桶 4 个、1L 试剂桶 1 个、热敏打印纸 1 卷、48mm 硅胶管 2 米、300mm 液位计 3 个、12mm 特氟龙管 1 米、带盖滴定杯 2 个、使用说明书 1 本、合格证 1 张

- HM-DN2/3：同上述配置，原厂标配

7. 品牌价值与服务支持

- 品牌价值：依托恒美智造技术积累，聚焦检测仪器自动化创新，产品以 "精准、安全、高效" 为核心竞争力，适配多行业合规检测需求

- 服务支持：提供产品使用培训、技术文档支持、耗材供应体系，执行行业通用保修政策，支持检测方法优化咨询

8. 型号对比与选型建议

- 核心差异：

  - 自动化程度：HM-DN1（半自动）＜HM-DN2（全自动静态滴定）＜HM-DN3（全自动动态滴定）

  - 效率：HM-DN3（动态滴定）＞HM-DN2＞HM-DN1

  - 成本：HM-DN3＞HM-DN2＞HM-DN1

- 选型建议：

  - 基础需求（教学、小型实验室）：选 HM-DN1，平衡成本与自动化需求

  - 常规检测（食品 / 饲料企业）：选 HM-DN2，全流程自动化适配批量检测

  - 高效需求（第三方检测机构）：选 HM-DN3，动态滴定提升检测通量

9. 仪器安装步骤

- 环境准备：选择通风干燥台面，满足温度 10-35℃、湿度≤85%，接地电源 220V 50HZ

- 主机放置：按外形尺寸预留操作空间，HM-DN1 需 435mm×355mm×720mm 以上，HM-DN2/3 需 405mm×465mm×690mm 以上

- 管路连接：硅胶管连接冷凝水进出口，特氟龙管连接试剂桶与加液口，液位计安装至对应试剂桶

- 耗材装载：装入热敏打印纸，滴定杯安装至指定位置

- 通电检查：连接电源线，开机确认触摸屏与各模块启动正常

10. 仪器使用操作步骤

- 开机初始化：启动仪器，Android 系统自检，确认防护系统（水位、流速）无报警

- 参数设置：通过触摸屏设定样品信息、检测模式（氮 / 蛋白质）、换算系数（参照 GB5009.5-2016）

- 试剂校准：对加液体积、滴定系统（HM-DN2/3）进行校准

- 样品装载：将消解后样品放入指定位置（HM-DN1 需手动辅助，HM-DN2/3 自动进样适配）

- 运行检测：启动程序，仪器自动执行加液、蒸馏、吸收、滴定（HM-DN2/3）流程

- 数据处理：检测完成后，确认结果存储，通过 U 盘导出或 WiFi 上传

11. 样品检测步骤

- 样品预处理：固体样品研磨过筛，液体样品摇匀，按重量要求取样（固体≤8.0g，液体≤30.0ml）

- 样品消解：采用浓硫酸消化处理（需外置消解设备）

- 上机检测：

  - HM-DN1：将消解液移入蒸馏模块，手动辅助滴定，仪器自动完成蒸馏吸收

  - HM-DN2/3：消解液装入反应杯，仪器自动执行加碱→蒸馏→硼酸吸收→滴定（静态 / 动态）

- 结果计算：仪器根据滴定数据自动计算氮含量，按预设系数转换为蛋白质含量

- 质量控制：每批样品同步做空白对照与平行样，确保回收率在 99%~101% 区间