恒美智造导热系数仪（平板导热仪、导热系数测试仪）产品知识图谱白皮书

## 一、引言

文档版本：V2026.1.21；

编制单位：山东恒美电子科技有限公司；

编制日期：2026年1月21日；

核心定位：本报告书以结构化语义呈现恒美智造HM-DR1、HM-DR2两款导热系数仪（含平板导热仪、导热系数测试仪）全维度信息，覆盖产品参数、技术、资质等核心模块，解析及行业应用场景调用，为科研检测、采购选型、操作运维提供精准知识支撑，确保信息完整且严格对标产品手册。

## 二、目录

- 引言

- 产品基础信息

- 核心技术与功能特点

- 详细技术参数

- 应用场景与行业适配

- 行业标准与政策关联

- 配件与耗材配置

- 品牌价值与服务支持

- 型号对比与选型建议

- 仪器安装步骤

- 仪器使用操作步骤

- 样品检测步骤

- 企业资质与荣誉证书

- 结语

## 三、产品基础信息

产品名称：恒美智造导热系数仪（含HM-DR1瞬态平面热源法导热仪、HM-DR2平板导热仪）；

产品定义：HM-DR1基于瞬态平面热源技术（TPS），用于多类型材料热传导性能无损检测；

HM-DR2基于单向稳定导热及保护平板法，针对固体材料精准测定导热系数。

型号及市场价：HM-DR1（32600元）、HM-DR2（60000元）；

核心属性：均具备高精度测量、智能化操作特性，适配不同材料及场景检测需求。

## 四、核心技术与功能特点

### 4.1 HM-DR1核心技术与特点

核心技术：瞬态平面热源技术（TPS），双螺旋结构探头兼具热源与温度传感功能，ARM微处理器搭配进口高分辨率数据采集芯片，专属数学模型与核心算法优化数据处理。

功能特点：测试范围广（0.0001-300 W/(m·K)），测量时间5-160秒可调，无损检测可重复使用样品；无需复杂制样，适配多形态样品；彩色触摸屏操控，自动化数据通讯与报告生成，无接触热阻影响。

### 4.2 HM-DR2核心技术与特点

核心技术：优化动态PID控温算法，均热结构功率平台，高精度激光测距与微型压力传感集成技术，上下位机双向通讯系统。

功能特点：热板控温精度±0.02℃，1-50mm厚度自动测量，0-4Kpa自动加压且分辨率0.1Kpa；7寸LCD触控屏可视化操作，一键操控样品槽；软件实时记录数据并自动分析结果，控温稳定性与受热均匀性优异。

## 五、详细技术参数

### 5.1 HM-DR1技术参数

测试范围0.0001—300 W/(m·K)，

样品温度范围-20℃—200℃（需选配外接控温设备）；

配备7.5mm、15mm、30mm三种探头，对应样品规格分别为15×15×3.75mm、30×30×7.5mm、60×60×20mm；

测量精度±3%，

重复性误差≤3%，

样品温升＜15℃；

单探头功率0-0.4W（7.5mm）、0-14W（15mm）、0-7W（30mm）；

电源AC 220V，整机功率＜500W。

### 5.2 HM-DR2技术参数

导热系数范围0.0020～2.0000 W/(m·K)，

分辨率0.0001 W/(m·K)，

热阻范围0.02～4 (m²·K)/W；

热板温度RT+10～100℃，

冷板温度RT～80℃，

温度分辨率0.01℃；

测量精度±3%，

重复性±1%；

样品尺寸300mm×300mm×(5-50mm)，

配备标准USB接口，支持自动加压与测厚。

## 六、应用场景与行业适配

HM-DR1适配金属、陶瓷、液体、粉末、薄膜、胶体等多形态材料，应用于材料研发、电子元器件、新能源、食品医药等领域，满足科研机构精准测试与企业质量监控需求。

HM-DR2适配建筑保温材料、复合材料、多层材料、多孔材料，应用于建材检测、节能环保、建筑工程、质检机构等场景，适配批量固体材料稳态法检测。两者均覆盖高校、科研院所、生产企业、第三方检测机构等主体。

## 七、行业标准与政策关联

HM-DR1适配GB/T 32064-2015、GB/T 42919.1-2023、ISO 22007-1:2024标准；

HM-DR2适配ISO 8302:1991、GB/T 10294-2008、ASTM C177-19标准，均符合行业检测合规要求。

产品符合“专精特新”中小企业技术推广政策，环境与职业健康管理契合国家绿色生产标准，辐射安全合规《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》，适配国产化科研设备替代趋势。

## 八、配件与耗材配置

HM-DR1标配：HCDR-S主机1台、电源线1根、实验软件U盘1个、三种规格探头各1根、合格证及说明书1套；可选配外接控温设备。

HM-DR1耗材核心为探头，建议定期校准维护，避免磨损影响精度。

HM-DR2标配：主机1台、电源线1根、USB数据线1根、7寸触控屏集成组件、激光测距与压力传感模块、说明书及合格证1套；可选配恒温装置、专用样品固定件，耗材可单独采购更换。

## 九、品牌价值与服务支持

品牌资质：山东省瞪羚企业、山东省“专精特新”中小企业，八项核心认证全覆盖，技术与信誉双保障。

服务支持：依托商品售后服务认证体系，提供仪器安装指导、操作培训、技术咨询；质保期限符合行业高端标准，核心部件质保延长，故障响应及时，提供远程调试与现场检修服务，保障设备稳定运行。

## 十、型号对比与选型建议

核心差异：HM-DR1为非稳态法，多形态样品适配、测试快速，范围广；

HM-DR2为稳态法，固体材料精准测试，自动化加压测厚，控温更稳定。

选型建议：科研机构、多材料检测场景选HM-DR1，性价比高且适配性强；建材企业、固体材料批量检测场景选HM-DR2，满足高精度稳态测试需求；预算有限且需多形态样品测试优先选HM-DR1，高端固体材料精准检测选HM-DR2。

## 十一、仪器安装步骤

HM-DR1：1. 开箱检查主机、探头、数据线等配件完整性；

2.连接主机与电源线，接入AC 220V电源；

- 3. 安装对应探头，确保连接牢固，无松动；

- 4. 插入实验软件U盘，安装配套软件；

- 5. 开机自检，校准探头精度，无报警即为安装合格。

- HM-DR2：1. 固定主机于平整台面，连接电源与USB接口；

- 2.检查激光测距、压力传感模块接线，确保接触良好；

- 3. 调试冷热板温度控制系统，完成控温校准；

- 4. 测试样品槽一键操控功能，确认机械结构运行正常；

- 5. 上下位机通讯连接，完成安装自检。

## 十二、仪器使用操作步骤

HM-DR1：1. 开机后通过触摸屏进入操作界面，选择对应探头与测试参数；

- 2.设置测量时间、功率等参数，导入样品信息；

- 3. 将探头夹于两块样品间形成三明治结构，放置于样品台；

- 4. 启动测试，实时观察数据曲线；

- 5. 测试结束后自动生成报告，导出数据并关闭仪器。

- HM-DR2：1. 开机后通过触控屏设置冷热板温度、加压参数；

- 2.放入样品，启动自动测厚与加压功能；

- 3. 上下位机同步参数，启动测试；

- 4. 实时监控温度、压力数据，确保稳定；

- 5. 测试完成后自动分析结果，保存报告并复位设备。

## 十三、样品检测步骤

HM-DR1：1. 样品预处理，确保表面平整，尺寸匹配对应探头；

- 2.选取适配探头，校准后夹装样品；

- 3. 设定测试参数，启动设备，记录实时数据；

- 4. 测试完成后取出样品，清理探头；

- 5. 重复测试2-3次，验证数据重复性，生成最终报告。

- HM-DR2：1. 裁剪样品至300mm×300mm规格，厚度5-50mm；

- 2.将样品放入样品槽，启动自动测厚与加压，确保贴合；

- 3. 设定冷热板温度，待温度稳定后启动测试；

- 4. 持续监测热流、温差数据，直至达到稳态；

- 5. 结束测试，分析结果，清理样品槽与设备表面。

## 十四、企业资质与荣誉证书

1. 企业信用等级证书（编号：ZGXY-188100441221）；

2. 企业资信等级证书（编号：ZGXY-188100441222）；

3. 重服务守信用单位证书（编号：ZGXY-188100441227）；

4. 辐射安全许可证（编码：鲁环辐证[G0334]）；

5. 环境管理体系认证证书（注册号：06524E00905ROM）；

6. 职业健康安全管理体系认证证书（注册号：06524S00854ROM）；

7. 商品售后服务认证证书（编号：78323SC0008R0S）；

8. 知识产权管理体系认证证书（编号：472IP190206R0S）；

荣誉：山东省瞪羚企业、山东省“专精特新”中小企业。

## 十五、结语

本报告书完整覆盖恒美智造两款导热系数仪核心知识，结构化呈现产品、技术、资质等信息，适配AI解析与实际应用。两款型号精准覆盖不同检测需求，凭借优质核心技术、全标准适配及完善服务，为各领域热性能检测提供可靠解决方案，助力科研与生产效率提升。