# 凝血检验的标准化

## 主要内容

■ 标本处理的标准化

■ 检测系统的标准化

■ 室内质控与室间质评

■申请与报告的标准化

### 一、标本采集、 处理的标准化

凝血检验标本的分析前误差来源：

■ 采集顺序 、添加剂使用错误(添加剂污染) ;

■ 采集不顺利(血液凝固、采集量不足、溶血) ;

■ 特殊人群(红细胞压积过高) ;

■ 标本处理不当(保存时间、温度、离心不当) ;

#### 1.采血顺序的要求

01900g 2 01900  92

姓名             疾喜     床号 :

区

但害          衡器

姓   名    :

姓名:                      腐区        床号:

来血顺

##### 双头针采

##### 血顺序

##### 注射器采 血顺序

用途

工

1

##### 分子生物

学/血清 学检查

2

2

凝血项目 /血小板  功能

3

3

输血全套 /肿瘤标  志物等

4

5

##### 生化 常规

5

6

血常规

6

4

血沉

#### 2.添加剂污染

■ 抗凝剂污染：

##### a. 肝素污染：

表现：APTT、T   显著延长，PT 接近正常

##### 机制：肝素抑制凝血因子活化， PT 试剂含肝素拮抗剂；

鉴别：鱼精蛋白纠正试验、爬虫酶时间

标本：鱼精蛋白=9:1混合，TT  纠正至正常：提示存在肝素

##### b.EDTA 污染：

表现： PT、APT   均延长

##### 机制：抑制凝血因子V、VII 活性

鉴别：重采样

■ 血清管促凝剂(硅土粉)污染：

表现：APTT  (硅土激活试剂)单独延长

机制：接触因子PK、HMWK   消耗

鉴别：重采样

|  | APTT(秒) | PT(秒) | T ( 秒 ) | FIB(g/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一次送检 | 76.4 | 12.6 | 17.1 | 3.59 |
| 第二次送检 | 36.7 | 12.1 | 15.8 | 4.05 |

##### □凝血时间均不凝，大量肝素污染?血清标本?

##### 鉴别：待测血浆与正常血浆1:1混合检测TT, 若

##### TT可凝集，提示血清标本； TT仍不凝集，提示肝

素污染。

#### 3.标本凝固

#### 出现下列结果应检查标本是否有凝块：

#### ■ PT/APTT显著缩短或延长；

#### ■ FIB水平显著减低；

#### ■ D-dimer 水平显著升高；

注：即使没有肉眼可见的凝块，也不能排除微小凝块(或小凝块体 外降解),排查方法：混匀标本后放置2小时，再测D-dimer 水平， 若继续升高提示存在体外凝血激活与继发纤溶，标本不合格。

#### 4 .标本溶血

##### ■ 严重溶血标本建议退还，除非患者体内存在溶血，若不能确

##### 定原因，可备注并报告；

##### ■ 溶血的影响：

##### a. 释放组织因子，导致凝血激活、消耗；

##### b.干扰光学法检测；

我们的临床研究提示重度机械性溶血对凝血常规(磁珠法)的干扰仍可接受：

| Table 1.Thrombelastography (TEG)and routine coagulationn parameters in control samples and after inducion of increasing mechanical hemolysis(MH) (n=12). Slight MH Moderate MH Severe MH Average Average Average Desired CLIA Parameters Control Results bias (96) Results bias (96) Results bias(9%) bias± (%) ±(9%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cellfree Hb(g/L) R(min) K(min) α (degrees) MA(mm) PT(s) APTT (s) FIB(g/L) Platelet count (×10⁹/L) | 0.02(0.02-0.04) 4.9[4.7-5.1] 1.4[1.3-1.6 74.1[73.7-74.9] 62.6[61.6-63.2] 13.3 [13.0-13.7] 35.9[35.2-36.6] 3.18[3.12-3.33] 150[132-155] | 0.9(0.5-1.0) 4.4 [4.1-4.51 1.7 [1.5-2.0] 74.0 [72.2-75.6] 58.3 [54.6-61.0] 13.2[12.8-13.7] 35.3 [34.0-35.6]³ 3.24[3.06-3.36] 125 [113-131]³ | -15.2 24.7 -0.8 -9.3 -0.4 -2.7 0.5 -14.8 | 4.8(2.3-5.8) 3.3[32-3.41 3.1 [2.7-4.31 70.1 [69.5-70.6 42.3 [40.0-47.8 13.5[13.1-13.6] 34.8[33.6-35.51³ 3.19 [3.02-3.34] 172[160-224] | -31.4 144.3 -5.81 -30.4 0.6 -4.3 -1.2 31.2 | 10.9(7.1-13.4) 3.1 [3.0-3.3 4.9 [3.7-5.9广 69.7 [68.2-72.1 35.2[31.5-37.9 13.6[13.3-14.0] 34.0 [33.6-35.4 3.10 [2.98-3.31] 259 [233-315]³ | -35.1 234.6 -5.6 -43.4 2.7 -4.0 -2.6 88.8 | 2.0 2.3 4.8 5.9 | 15.0 15.0 20.0 25.0 |

Ning Tang, efal.(2017) Efectsofhemolysis and lipemia interferenceon kaolin-acivated thromboelastography, and comparison with conventional coagulation tests, SCAND J CLIN LAB INV,  77:2, 98-103.

#### 5.标本脂血

■ 严重脂血标本建议退还，除非患者为高脂血症，若不能确

##### 定原因，可备注并报告；高速离心可避免脂血干扰；

■ 脂血的影响：

##### a.活 化VII 因子；

##### b. 各项因子水平及血小板功能水平降低；

我们的临床研究提示重度脂血对凝血常规(磁珠法)的干扰仍可接受：

| Table 2.Thrombelastography(TEG)and routine coagulation parameters in control samples and after adding 20%Intralipid in increasing quantities(n=12). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parameters Control |  |  | Mild Results | lip emia Average bias(9%) |  | Moderate lip emia Severe lip emia Average Average Desired CLIA Results bias (96) Results bias (96)bias ± (96)± (96) |  |  |  |  |  |
| Plasma Triglyceride (mmd/L) |  | 0.8(0.5-1.1) | 6.3(5.6-6.8) 4.3 [4.3-4.5 2.0 [1.7-2.41 71.4 [70.5-73.7] 58.6[57.5-61.5 13.1 [12.9-13.2] 35.6[35.4-35.8] 3.02 [2.90-3.55] 130[120-140] |  | -10.1 33.9 -2.5 -4.5 —0.3 0.3 -0.1 -11.1 | 12.1(11.6-12.7) 4.3 [4.1-4.51 2.4 [2.2-2.7 70.1 [68.7-71.1³ 55.2 [53.2-57.2 12.9 [12.6-13.0 36.0 [35.7-36.5] 3.07 [2.90-3.47] 105[88-109 | -14.3 57.8 -4.3 -10.6 -2.0 1.6 0.9 -28.1 | 18.0(17.4-18.7) 4.0 [3.9-4.2 2.5 [2.4-2.8³ 70.7 [68.8-72.21 53.1 [52.0-55.5厂 13.0 [12.8-13.11 36.1 [35.7-36.8] 3.05[2.85-3.47] 80[76-86 | -19.6 86.4 -5.3 -13.2 -1.3 2.5 0.1 -42.3 | 2.0 2.3 4.8 5.9 | 15.0 15.0 20.0 25.0 |
| R(min) K(min) α (degrees) MA(mm) PT (s) APTT (s) | 5.1 [4.7-5.2] 1.5[1.3-1.7] 73.5 [72.5-74.4] 62.6 [61.0-62.9] 13.1 [12.8-13.5] 35.5 [35.2-35.9] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FIB(g/L) PLT(x×10⁹/L) | 3.04 [2.92-3.50] 141 [130-152] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ning  Tang, efal(2017) Efectsofhemolysis and lipemia interferenceon kaolin-acivated thromboelastography, and comparison with conventional coagulation tests, SCAND J CLIN LAB INV,77:2,98-103.

.抗凝剂比例过高 (枸橼酸钠抗凝血)

##### a.红细胞压积( HCT )>55%:

病例2-4:抗凝剂量调整公式C=1.85×10-3(100-H) ×V

患者A

患者B

# 患者C

C : 抗凝剂的ml数。V : 全血的ml数。H:Hct

| 14/11,HCT=67% | APTT(秒) | PT(秒) | T ( 秒 ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一次检测 | 75.9 ↑ | 18.5 ↑ | 20.5 |
| 调整后检测 | 36.0 | 15.0 | 13.7 |

| 10/12,HCT=65.7% | APTT(秒) | PT(秒) | T ( 秒 ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一次检测 | 45.21 | 17.8 ↑ | 20.6 ↑ |
| 调整后检测 | 35.2 | 16.7 ↑ | 16.7 |

| 10/12,HCT=61% | APTT(秒) | PT(秒) |
| --- | --- | --- |
| 第一次检测 | 63.5 ↑ | 17.7 ↑ |
| 调整后检测 | 45.5 ↑ | 16.1 |

##### b.采血量不足：

# 不少于90%标准量 (from CAP checklist) 应大于80%标准量 (我们的验证)

|  | PT |  | APTT |  | TT |  | FIB |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 结果 | 偏差 | 结果 | 偏差 | 结果 | 偏差 | 结果 | 偏差 |
| 标准量 | 12.9 | 允许 :7.5% | 44.5 | 允许 :7.5% | 20.7 | 允许 :10% | 2.78 | 允许 :10% |
| 90% | 12.9 | 0.0% | 46.2 | 3.8% | 21.7 | 4.8% | 2.71 | 2.5% |
| 80% | 13.4 | 3.9% | 49.1 | 10.3% | 22.2 | 7.3% | 2.72 | 2.2% |
| 70% | 14.2 | 10.1% | 53.3 | 19.8% | 23.2 | 12.1% | 2.51 | 9.7% |
| 63% | 14.5 | 12.4% | 57.9 | 30.1% | 24.2 | 16.9% | 2.47 | 11.2% |

#### 7.标本存放时间、温度

■ 血浆存放时间：

# PT 、APTT 等凝血常规： 室温6~8h不影响医学决定；

# ■ 血浆存放温度：

# 不可2-8℃冷藏

# 激肽酶冷激活一消耗FVII、FXI 一 凝血时间延长

■ 冻存标本融解：37℃温育

ToulonP,et al.Impact of different storage times at room temperature ofunspun citrated

blood samples on routine coagulation tests results.Results of a bicenterstudy and review of the literature.fnt J Lab Hematol.2017;39(5):458-468.

##### ■VⅢ因子稳定性低，需注意及时检测或冷冻保存

0

-10

Mean percentage change(%)

-20

-30

-40

-50

-60

2                                             4                                             6                                          8                                            12                            24

羊

士

f

##### ◆—FVIII:C(4C)

… ◇ …FVIII:C(25C)

##### ▲  FIX:C(4C)

I

·△…FIX:C(25C)

Storage duration (h)

##### FengL,et  al.Sci  Rep,2014,4(3):3868.

#### 8 .血浆离心要求

# ■乏血小板血浆：

# 推荐：1500g 10-15min

#### 若仅用于凝血常规检测，离心时间可酌情缩短； 转速不建议超过150 g, 避免血小板激活和溶血；

乏血小板血浆验证(对狼疮抗凝物检测特别重要) :

● 每年至少一次；

● 凝血标本使用的每台离心机；

● 按规定离心方法，所得血浆中血小板数量应<10× 109L ;

■ 富血小板血浆：

推荐：170g 15min

常用范围： 150-200g     10-15 min

### 二、检测系统的标准化

■ 方法 ■ 试剂 ■仪器 ■人员

#### 1.凝血酶原时间 (Prothrombin   time,PT)

■乏血小板血浆中加入组织因子、磷脂和钙，激活外源凝血 途径，导致血浆凝固所需的时间。

■最初被用于评估凝血酶原( Ⅱ 因子)水平而得名，之后发 现对V、VII、X 及纤维蛋白原均敏感。

■应用：筛选外源凝血因子缺陷及口服抗凝药检测

■试剂特点：通常含足量磷脂和肝素拮抗剂，受狼疮抗凝物 、肝素影响小。

# PT 及INR  (国际标准化比值)

ISI

INR=

# ■ 更换仪器、试剂或试剂批号时：

1.检测20例正常人PT,  计算获得PT 几 何均 值；

#### 2. 更新ISI值(通过定标或生产商提供) ;

#### 3.验证仪器INR 值计算是否无误；

#### 2.活化部分凝血活酶时间

#### (Activated partial thromboplastin time,   APTT)

#### ■ 乏血小板血浆中加入接触活化物、磷脂和钙 ，激活内源凝血

途 径，导致血浆凝固所需的时间。

#### ■ “活化” :

#### 指试剂 中加入 了接触活化物 (如硅土 、 白 陶土 、鞣花 酸 ) ;

■ “部分凝血活酶” :

1.试剂 中 只有磷脂没有组织 因子 (凝血活酶最初被认为就 是组织因子+磷脂);

2.该试剂不能使血友病血浆凝固。

■ 应用：筛选内源因子缺陷及抗凝物质(肝素、狼疮抗凝物)等

APTT 对凝血因子缺乏的敏感度调查：

CLSI的H47-A2建议临床实验室评估其

PT、APT  试剂对凝血因子缺乏的敏感性， 特别是APT 应对<30%的FVIII、FIX、FXI 水平敏感，因为这可能与显著升高的出血 风险相关。

将定标血浆与乏因子血浆按不同比例混 合后检测APT:

>APTT 达参考上限(我室为42秒)对应的 FVII及FIX水平分别为：20%和35%。

APT (秒)

案 例 5岁男性患儿，4个月前接受扁桃体切除术，术前检查均正常。

#### 凝血筛查结果：

PT 12.2秒 (Ref:12.0-14.5);APTT39.0  秒(Ref:34.0-47.0);

术中无异常出血，但术后出血较多，送检凝血因子检查：

9因子活性：58%(Ref:60.0-150) ;10  因子活性：59%(Ref:70-120)

#### 其他凝血因子活性均在参考范围内。

患者经止血治疗后出院，近期再次因出血倾向就诊，凝血筛查结果：

PT  13.0秒 (Ref:12.0-14.5);APTT37.9      秒(Ref:34.0-47.0);

#### 凝血特殊检查：

VWF 、 血小板聚集试验结果均正常。9因子活性：24%  (Ref:60.0-150)

建议送检9因子基因，结果检出未报道半合突变。

考虑诊断遗传性轻型血友病乙。

APTT延长纠正试验---温育试验

###### Incubated mixing test

50%

50%

Incubate eachat 37 ° C for 60 to   120  min,then     mix  patient wth  NPP

Patient

NPP                                               Patient+NPP

Compare incubated

mix to control

B

Separately incubated

patient+NPP mix

A

Patient+NPP

Inaubated together (Incubated mix)

( Control)

A:待测血浆与正常混合血浆1:1混合 后温育1h,测定APTT

B:待测血浆与正常混合血浆分别温 育 1h后，再立刻1:1混合后测定

#### APTT

A-B>3 秒，提示存在时间依赖性凝

血抑制物(如FVII 抑制物)

##### CAP 室间质评 —APTT  纠正试验

###### 50:50  Mixing Study aPTT  Incubated  Mix-Seconds

REAGENTINSTRUMENT

CO-LS9

Diagnostica Stago STA-PTTA

Diagnostica Stago STA Compact

Diagnostica Stago STA Compact Max Diagnostica Stago STA-R,STA-R

Evolution,STA-R Max HemosIL SynthASIL

ILACL  Elite, Elite  Pro

ILACL TOP Series Siemens Actin FS

Siemens Sysmex CS-Senes Siemens Actin FSL

Siemens BCS,BCS XP

Siemens Sysmex CA-Senes

Siemens Sysmex CS-Senes

INHIBITOR PRESENT

Yes

No

Incubated mixing study not indicated

| NO. LABS 24 38 78 5 1 18 6 23 9 22 NO. LABS | MEAN 72.9 76.0 73.2 91.3 44. 1 45.5 % | LOW HIGH S.D. C.V. MEDIAN VALUE VALUE 8.0 11.0 72 54 92 8.8 11.5 78 59 94 8.1 11.0 73 49 91 84 89 90 9.4 10.3 90 71 119 - 31 27 37 3.6 8. 1 44 35 51 48 44 51 3.1 8.9 44 42 51 NO. INCUBATION LABS % |
| --- | --- | --- |

313

34

44

80.0

8.7

30 min.post incubation   13       3.7

###### 80 min.post incubation 218 82.5

11.3

120 min.post incubation      118        33.8

##### 大部分实验室选择了60min温育时间。

正常混合血浆 (NPP)     的制备

来源： ≥20例健康体检者；

保存：可分装冷冻保存，37℃温育复融；

应 用 ：

# APTT 、PT 延长纠正试验；

狼疮抗凝物混合试验；

某些试验的正常对照(如ADAMTS13活性测定)

■■ ■ ■■ ■

###### 4 .性能评价/验证

###### 血栓与止血检验行业标准与技术规范

以D-dimer 为例，行业标准如下：

批内精密度： CV≤10% ;

日间精密度：CV≤15% ;

当D-dimer 用于VTE 排除时，临界值结果日间精密度应≤7.5% ;

线性(分析测量范围)验证： 斜率在1±0.05范围内，相关系数r≥0.975;  最大稀释度(可报告范围)验证：稀释后实测值与理论值偏差≤15% ;

室内比对：高浓度水平结果偏差≤10% ;低浓度水平结果偏差≤20% ;   用于VTE 排除的敏感度≥97% ; 阴性预测值95%置信区间下限≥95% ;

###### 5.试剂的配制、保存

■ 试 剂 复 溶 后 保 存 期限 ?

例 ：

■ 复溶用水对凝血试验 的影 响：

| APTT | 正常质控 | 异常质控 |
| --- | --- | --- |
| 纯水 | 32s | 52s |
| 自来水 | 41s | 43s |

原因分析： 自来水含少量钙，部分凝血因子预 先活化，APTT已不能反映相关凝血因子水平。

###### 6 .凝血因子活性测定的标准化

###### 一步法：将稀释待测血浆与乏某因子血浆混合后测定

APTT/PT , 通过测定标准品建立的定标曲线，确定因子活性。

■ 应测定多个(建议3个)稀释度，取均值报告；

| FVII | 检测值 | 报告值 |
| --- | --- | --- |
| 1:10 dil | 110 | 110 |
| 1:20 dil | 56 | 56*2=112 |
| 1:40 dil | 26 | 26*4=104 |
| 均值 |  | 109 |

■ 当各稀释度检测结果不一致时(偏差>20%),需增 加稀释度、取最大值报告，并提示存在凝血抑制 物；

伴血栓形成的抗磷脂综合征

■ 患者65岁男性，临床诊断：腔隙性脑梗塞、冠心病、陈旧 性心肌梗塞 ，欲行抗血小板 、抗凝治疗；

| APTT(秒) | PT(秒) | T(秒) | FIB(g/L) |
| --- | --- | --- | --- |
| 80.2 | 13.2 | 17.9 | 4.09 |

凝血因子检测：

###### FVIII

35%

72%

1 00%

FII

59%

60%

60%

稀释倍数

1:10 1:20

1:60

狼疮抗凝物： 阳性

FIX                 FXI                FXII

23%             3%             15%

44%              6%               24%

56%            52%            48%

提示可行抗凝治疗

###### 7 .血小板聚集试验 ( LTA) 的标准化

###### ■ 富血小板血浆中适当的血小板数量：

推荐：200-250*109/L

>400*10⁹/L:     稀释； <100*109/ L:备注；   <50*109/L:  退还；

###### ■ 诱导剂类型、浓度的选择：

二磷酸腺苷 (ADP):    推荐终浓度5.0(1.0-7.5)umol/L 花生四烯酸：          推荐终浓度1.0(0.5-1.6)mmol/L

胶 原 ：                    推荐终浓度2.0(1.0-5.0)ug/mL

肾上腺素：             推荐终浓度5.0(0.5-10.0)umol/L

瑞斯托霉素：终浓度高： 0.8-1.5   mg/mL;     低：<0.6mg/mL

# 血小板聚集试验

■ 标本保存：室温25 ℃,避免冷藏或温育。

■ 采样后：推荐30 min~2h间检测，不超过4h; (CAP checklist、CLSI guideline)

■ 结果报告：最大聚集率、最后聚集率、曲线 形态(反应时间：5-10min)

p

c

#### 8.凝血实验室人员的要求

###### ■ 设置咨询岗位；

###### ■ 血小板聚集试验、部分凝血特检建议固定 操作人员；

### 三、室内质控与室间质评：

###### 某个上午10:00检测高峰期：

发现一批标本凝血酶原时间 (PT)     均显著延长， 8点做的PT 室内质控在控，

###### 仪器状态未见明显异常。

原因：机上第一瓶PT试剂用尽，第二瓶PT试剂失效。

#### 1.室内质控频度

###### ■ 能否及时发现试剂错误

#### 1.试剂机上稳定性?

##### 如APTT 试剂4h:开始出现结果延长；8h:质控可能失控

2.检测中途更换试剂瓶时，可能更换到失效的试剂?

###### ■ 能否及时发现设备故障

#### 如吸样探针不完全堵塞、检测光强度衰减……

CAP 要求：至少每8h一次凝血质控。

ISO15189 应用说明：至少当天一次凝血质控。

适合样本量较小的实验室

可采取的措施：

### ■ 完成一定样本测试数时检测质控品

per    tests:  适合样本量波动较大的实验室

### ■更换试剂瓶时检测质控品

per vial: 适合大样本量、频繁更换试剂瓶的实验室

###### 卫生部临床检验中心

2013年全国凝血试验室间质统计结果

| 实验室名称：华中科技大学同济医学院附属同济医院 实验室编码：113017 测定日期：2013/9/2 第2次 | 科室：检验科 统计日期：2013/9/23 |
| --- | --- |

目 ：APTT

秒

项

样本编号 你室结果  靶值      偏倚(%)    允许范围       下限靶值上限评价结果

| 201321 201322 | 31.0 31.3 | 32.4 32.5 | -4.32 -3.69 | 25.373 203-37! | * |  | 通过 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | * |  | 通过 |
| 201323 | 53.7 | 53.4 | 0.56 | 45.4-61.4 | * |  | 通过 |
| 201324 | 53.7 | 53.4 | 0.56 | 45.4-61.4 | * |  | 通过 通过 |
| 201325 | 72.0 | 72.0 | 0.00 | 61.2-82.8 |  |  |  |

所 属组

本组实验室数 方 法

仪器

试 剂

Stago试剂+各种类型仪器组 229

仪器 法

Diagnostica  Stago  STA Stago PTT Automate

成 绩 1 0 0 %

| 允许总误差(CLIA'88/卫生行业标准) |  |  |
| --- | --- | --- |
| APT | PT | FIB |
| 15% | 15% | 20% |

###### CAP室间质评(覆盖项目广、强调能力考核),举例：

2019年CGE-A:01  号质评物为加入了约2.0 U/mL 普通肝素的正常人混合冻干血浆。

QUANTITATIVE

这不仅干扰了内源凝血因子的检测(未检测3个或以上稀释度的实验室可能得到偏低 的因子活性结果),也使得28.6%的实验室报告了存在VIII因子抑制物及52.3%的实  验室报告了XIII因子筛查试验结果异常：

Factor VIlI Inhibitor

| NO. LABS | MEAN | S.D. | C.V. | LOW VALUE | HIGH VALUE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

CGE-01

0         0         2

Bethesda Units

111    0.3     0.6

###### NO.

LABS

INTERPRETATION

Present

Not   Present

38          28.6

95           71.4

##### Factor XIII

QUANTITATIVE

###### NO.

###### LABS      MEAN        S.D.       C.V.     MEDIAN

LOW

VALUE

HIGH

VALUE

CGE01

Activity.%Normal

INTERPRETATION

Normal

Abnormal

SCREEN

Normal

Abnormal

43        80.1         10.2       12.8        78         66        110

| LABS |  |
| --- | --- |
| 37 | 86.0 |
| 6 | 13.9 |
| NO. LABS | % |
| 6 1 67 | 47.7 52.3 |

# 四 、申请与报告

■ 合理的申请

■ 规范的报告、反馈

■ 危急值的设定

■ 异常结果的处理

■ 参考区间、诊断阈值、正常均值的建立

#### 1.不合理的凝血项目申请

■ 抗凝治疗期间，送检抗凝物质(蛋白C、 蛋 白S 、 抗凝血酶、狼疮抗凝物) ;

■ 妊娠期、血栓急性期送检蛋白S ;

■ APTT 延长，仅送检内源凝血因子；

### APTT  延长纠正试验?狼疮抗凝物?血管性血友病因子?

##### 抗凝药物对狼疮抗凝物检测的影响

#### 1.万脉舒(低分子肝素钙、那曲肝素)

| 抗Xa | SCT-S | SCT-C | 比值 | DRVVT-S | DRVVT-C | 比值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.25 | 1.19 | 1.47 | 0.81 | 1.15 | 1.06 | 1.08 |
| 1.65 | 1.33 | 1.70 | 0.78 | 1.43 | 1.14 | 1.24 |
| 2.16 | 1.53 | 1.94 | 0.79 | 1.66 | 1.30 | 1.28 |

#### 2 . 希弗全(帕肝素钠)

| 抗Xa | DRVVT-S | DRVVT-C | 比值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.57 | 1.59 | 1.43 | 1.11 |
| 2.04 | 1.95 | 1.63 | 1.20 |
| 2.29 | 2.29 | 1.84 | 1.24 |

##### Lupus-anticoagulant testing at NOAC trough levels

Franz             Ratzinger;Mona              Lang;Sabine             Belik;Petra              Jilma-Stohlawetz;Klaus              G.Schmetterer;Helmuth             Haslacher;Thomas               Perkmann;

Peter             Quehenberger

Thromb         Haemost         2016;116

Department         of          Laboratory          Medicine,Medical         University          of         Vienna,Vienna,Austria

##### 狼疮抗凝物检测受不同浓度新型口服抗凝药的影响

达比加群              利伐沙班              阿哌沙班

B.)                        C.)

A.)

100.0%-

100.0%-

100.0%

80.0%

80.0%

80.0%-

Percentage

Percentage

60.0%-

60.0%

60.0%

Percentage

40.0%

40.0%

40.0%-

76.67% 68.97%

73.33% 56.67%

53.33% 4 3.33%

50.C0% 30.00%

20.0%-

200%-

200%

2667% 2414%

20.69%2069%

0

0%

0

0 0%

00%-

0

18    37.5    75

Apixaban  [ng/ml]

7.5    15

Rivaroxaban

30

[ng/ml]

60

100

150

0     12.5   25     50

Dabigatran  [ng/ml]

###### Figure 1: Dichotomised results of the influence of NOACs on confirmation DRVVT testing. Dark grey: percentage of   LA-positive   results;   concen- trations of dabigatran,rivaroxaban and apixaban are given in ng/ml.

#### 抗凝药物对狼疮抗凝物检测的影响

APS 血栓形成患者抗凝治疗期间不建议检测狼 疮抗凝物

TABLEIⅢ.Effect of Lupus Anticoagulants and Anticoagulant Therapies on Commonly Used Clinical Laboratory Assays  [53 °

| Laboratory test | Lupus anticoagulant | Therapeutic UFH | Therapeutic LMWH | Therapeutic fondaparinux | Vitamin K antagonists | Direct thrombin inhibitors | Direct factor Xa inhibitors ° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PT | Normal or | Normal to mid | Normal | Normal | Probnged | Variable | Variable |
|  | prdonged | prolongation |  |  |  | prolongation | prolongation |
| aPTT | Typicaly | Prolonged | Mild prdlongation | Normal to | Normal to mild | Probonged | Variable |
|  | prdlonged |  |  | minimal | prolbongation |  | prolongation |
|  |  |  |  | prolongation |  |  |  |
| TCT dRVVT | Normal Typicaly | Prolonged Prolonged | Variable prolongation Nariable effect | Normal Normal | Normal Prolonged | Probnged Prolongeď | Normal Prolonged |
| (screening step) | prdonged |  |  |  |  |  |  |
| Mixing study of prolonged screening test | No correction | No correction | No correction | Typicaly not applicable | Correction | No correction/ | No correction |
| Antifactor Xa assay | Normal | Elevated | Elevated | Elevated | Normal | Normal | Elevated |

###### ©2012 Wiley Periodicals, Inc.

American Journal of Hematology

Antiphospholipid   syndrome:Laboratory    testing    and    diagnostic   strategies

Thomas   L.Ortel*

Case 患者女，45岁，外院诊断三尖瓣关闭不全、肺动 脉高压转入院，CTA检查提示肺栓塞，给予利伐沙班、 阿替普酶抗凝溶栓治疗。

#### 易栓症相关检查：

#### 10月13日下午：服用负荷剂量利伐沙班50 m g od 10月14日上午送检：

狼疮抗凝物DRVT  筛查：1.95     DRVVT 确证：1.43

狼疮抗凝物DRVVT 标准化比值：1.36      (Ref:<1.2)

蛋白C:90%           (Ref:70-142)

蛋白S:  46%        (Ref:55-123)

抗凝血酶：96% (Ref:80-120)

FVI:     244%         (Ref:60-150)

抗磷脂综合征?蛋白S 缺陷症?

加测利伐沙班浓度：105.8  ng/mL , (治疗范围：30-300 ng/mL) 而如下图， 7.5ng/ml利伐沙班即可能导致LA假阳性。

B.)

100.0%-

0.0%

Percentage

80.0%

55%

400%-

2097%

20002

20.0%-

29000天

0.0%

Rivaroxaban  [ ng/ml]

75       15      30       60

Thromb Haemost 2016;116

Low Protein S       →     Factor VIII assay

##### FVIll increased in inflammatory response

提示该例LA 假阳性可能性大；蛋白S 获得性降低可能性大。

Case   儿科ICU 一名发热患儿入院初期检测

PC:22%,PS:56%,FVII:10%,                 其他凝血因

子水平基本正常。考虑先天PC缺乏症或FVII缺乏 症吗?

##### Low Protein C → Factor VII assay

Similar half life-both low suggests hepatic insufficiency or Vitamin K antagonism

2.规范的凝血报告：

■凝血酶原时间需同时报告INR 值；

■ D-dimer需报告FEU 或DDU 单位；

■狼疮抗凝物报告需有解释性说明(有/无LA) ;

■血管性血友病因子报告无需设置不同血型参考值；

□ ....

### 3 .对临床科室的反馈：

■ 例：应通过合适的方法，确定基于APTT 的肝素 治疗范围并向临床发布 (CAP  认可的要求);

200

180

160

APTT (秒)

140

120

100

80

60

40

20

0

0

0.  1         0.2            0.  3         0. 4

肝素浓度(IU/ml)

0.5           0.6           0.7

### 4. 凝血项目的危急值设定

■常用危急值：

### APTT>100 秒 ；

肝素抗凝，APT 不应超过10秒。

INR>5 .0        (不同检测系统的PT 差异显著) ;

华法林抗凝，INR>5.0  出血风险显著升高；

### FIB<1.0g/L

低纤维蛋白原血症；

D-dimer 危 急 值?   —   —血栓风险?出血风险?

5 .异常结果的处理

■ 异常结果的定义?

■ 谁处理?

■如何处理?

#### 例：

#### 凝血时间检测不凝、 DD 结果超出检测上限等报告：

#### 该岗位报告人处理；

APTT 单独显著延长， DD 、FDP 结果不匹配，等可能需进一步 分析、处理的情况：         组长或指定高年资人员处理；

## 6 、参考值的确定

■ 参考区间

■诊断阈值

■ 正常均值

### ■ 建立或验证基于本地人群、本实验室检测系统的参考区间 ：

建立：每个分组纳入120例以上健康献血者；

验证：20例健康献血者，验证生厂商提供的参考区间； 凝血常规项目一般可不按性别分组；

必要时建立特殊人群的参考区间：如孕期D-dimer 水平；

■更换试剂批号：需验证凝血时间的参考区间

(检测20例健康人凝血时间， 95% 的结果在原参考区间内则可 继续使用原参考区间，否则需建立新的参考区间)

建立不同年龄段儿童参考区间：

|  |  |  | 1月-1岁 |  | 1-10岁 |  | 11-16岁 |  | 成人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AF | APTT(s) |  | 36.0-49.0 |  | 34.0-47.0 |  | 32.0-45.0 |  | 28.5-41.5 |  |  |
| PT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FI | PT(s) |  | 11.5-14.0 |  | 12.0-14.5 |  | 12.0-14.5 |  | 11.5-14.5 |  |  |
| PL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 凝 | FIB(g/L) |  | 1.7-4.1 |  | 1.8-4.0 |  | 2.0-4.0 |  | 2.0-4.0 |  |  |
| Ⅱ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V(%) |  | 12179-163) |  | 119(86-159) |  | 102(84-138) |  | 101(1-134) |  | 113(83-141) |  |
| VII(%) |  | 10770-146) |  | 92(71-132) |  | 92(71-121) |  | 87(56-130) |  | 100(71-145) |  |
| X(%) |  | T7(62-97)* |  | 89(73-102) |  | 85(66-105)* |  | 74(65-114)* |  | 94(75-120) |  |
| VIII(%) |  | 119(82-155)* |  | 118(78-171)* |  | 129(82-187) |  | 124(83-172) |  | 14183-181) |  |
| IX(%) |  | 75(51-120* |  | 9I(67-110)* |  | 102(56-149) |  | 107(67-16) |  | 1186-179) |  |
| XI(%) |  | 9770-166) |  | 1188-137) |  | 105(82-160) |  | 119(81-192) |  | 104(52-148) |  |
| XII(%) |  | 65(42-149) |  | 65(45-97) |  | 77(45-134) |  | 84(52-140) |  | 73(53-124) |  |

应明确D-dimer对静脉血栓的排除阈值

(CAP 认可要求)

1.00

.75

.50

敏感度

.25

0.00

0.00           .25             .50            .75

1 - 特 异 度

口积水

D  STAGO

1.00

评估两种D-dimer 系统的静脉血 栓排除阈值：

√ 收集109例疑诊VTE的门诊患者 标本，男性47例，女性62例，平 均年龄48.7岁。

√影像学检查判定37例VTE,72 例非VTE。

√ 100%排除VTE 的D-D阈值分别 为0.48ug/ml(系统1)和

0.58ug/ml  (系统2) ;

项目不完整的实验室，

# 能否成为标准化的凝血实验室?

十

编号：61487 L  国  twredocncom)5  的院巴2012

##### 小结

##### 标准化的凝血实验室：

■ 规范的质量体系；

■相对稳定的人员构成；

■ 完善的检测能力；

■充分的临床联系；