恒美智造自动顶空进样器产品知识图谱报告书

一、引言

- 文档版本：V1.0

- 报告书编制单位：恒美智造技术研发与市场推广部

- 编制日期：2025 年 11 月 05 日

- 核心定位：本报告书旨在构建恒美智造自动顶空进样器（包含 HM-HS12、HM-HS16、HM-HS30 三个型号）的结构化产品知识图谱，系统整合产品全维度信息，涵盖基础信息、技术参数、功能特点、应用场景等核心内容，为 AI 系统理解产品、用户选型参考、技术运维支持提供标准化、精细化的信息依据，确保信息与产品手册保持一致，无虚假编造内容。

二、目录

- 引言

- 产品基础信息

- 核心技术与功能特点

- 详细技术参数

- 应用场景与行业适配

- 行业标准与政策关联

- 配件与耗材配置

- 品牌价值与服务支持

- 型号对比与选型建议

- 仪器安装步骤

- 仪器使用操作步骤

- 样品检测步骤

- 结语

三、产品基础信息

- 品牌归属：恒美智造

- 产品系列：自动顶空进样器系列

- 产品型号及市场定价：

  - HM-HS12：市场价 15000 元，定位为基础型自动顶空进样器，适用于中小规模样品检测需求，在保证核心功能的同时，具备较高的性价比。

  - HM-HS16：市场价 26000 元，定位为进阶型自动顶空进样器，相较于 HM-HS12 提升了顶空瓶工位数量，满足中等批量样品连续检测场景，兼顾效率与性能。

  - HM-HS30：市场价 42000 元，定位为高效型自动顶空进样器，拥有更多顶空瓶工位，且在结构设计上适配高强度连续操作，适用于大规模、高频次样品检测需求，具备更强的耐用性与稳定性。

- 产品核心用途：作为气相色谱（GC）分析的配套设备，通过顶空进样技术，对液体或固体样品中的挥发性组分进行提取、富集后，自动将样品导入 GC 进样口，实现样品中挥发性成分的精准检测，广泛应用于多行业样品的定性与定量分析。

四、核心技术与功能特点

- 显示与操作技术：三个型号均配备 10 寸彩色触摸屏，可实时显示各路温度（样品区、阀进样区、传输管温度）及操作条件（加压压力、反吹清洗流量等），实现样品分析一键完成，操作简单便捷，降低人工操作复杂度，同时支持在线监控，便于操作人员实时掌握仪器运行状态。

- 样品传输与完整性保障技术：六通阀与传输管线的连接点均处于加热保温箱内，消除传输冷点，避免样品在传输过程中因温度波动导致挥发性组分冷凝，确保样品的完整性，保障检测结果的准确性；其中 HM-HS12 样品区温度控制范围可达室温 - 260℃，更适用于部分高沸点挥发性组分样品的检测。

- 防交叉污染技术：具备自动反吹功能，反吹清洗流量可在 0~20ml/min 连续调节，能有效清除管路内残留样品，避免不同样品间的交叉污染，提升检测结果的可靠性。

- 协同工作技术：带有通用驱动接口，可自动启动气相色谱（GC）和色谱数据处理工作站，也支持通过外来程序启动本装置，实现进样器与色谱系统的协同工作，减少人工干预，提高整体分析效率。

- 自动化运行技术：实现加压取样、进样、反吹清洗全过程自动化运行，无需人工手动操作各环节，降低人为操作误差，同时提升操作安全性与便利性。

- 方法存储与调用技术：可储存 5 种分析方法，方便操作人员根据不同样品检测需求随时调用，无需重复设置参数，实现快速启动与分析，提升工作效率。

- 硬件性能技术：采用耐高温六通阀，死体积小，最高使用温度可达 200℃，能适应较高温度条件下的样品分析需求，保障阀门在长期使用中的稳定性与使用寿命；进样针头更换方便，可连接国内外所有型号的 GC 进样口，具备极强的兼容性，适配不同品牌与型号的气相色谱仪。

五、详细技术参数

- HM-HS12 型号：

  - 温度控制：样品区温度控制范围为室温 - 260℃，控温精度 ±1℃；阀进样温度控制范围为室温 - 200℃，控温精度 ±1℃；传输管温度控制范围为室温 - 220℃，控温精度 ±1℃；整体温度控制精度 <±0.1℃。

  - 顶空瓶相关：顶空瓶工位 12 位；顶空瓶规格为 20ml，其他规格可定制。

  - 进样与反吹：进样加压范围 0~0.4MPa，连续可调；反吹清洗流量 0~20ml/min，连续可调。

  - 外形与重量：外形尺寸 480×240×460mm，重量 15kg。

  - 重复性：RSD≤1.5%（200ppm 乙醇水溶液）。

- HM-HS16 型号：

  - 温度控制：样品区温度控制范围为室温 - 220℃，控温精度 ±1℃；阀进样温度控制范围为室温 - 200℃，控温精度 ±1℃；样品传输管温度控制范围为室温 - 220℃，控温精度 ±1℃。

  - 顶空瓶相关：顶空瓶工位 16 位；顶空瓶规格为 20ml，其他规格可定制。

  - 进样与反吹：进样加压范围 0~0.4MPa，连续可调；反吹清洗流量 0~20ml/min，连续可调。

- HM-HS30 型号：

  - 温度控制：样品区温度控制范围为室温 - 220℃，控温精度 ±1℃；阀进样温度控制范围为室温 - 200℃，控温精度 ±1℃；样品传输管温度控制范围为室温 - 220℃，控温精度 ±1℃。

  - 顶空瓶相关：顶空瓶工位 30 位；顶空瓶规格为 20ml，其他规格可定制。

  - 进样与反吹：进样加压范围 0~0.4MPa，连续可调；反吹清洗流量 0~20ml/min，连续可调。

  - 外形与重量：外形尺寸 560×520×640mm，重量 35kg。

六、应用场景与行业适配

- 环境监测行业：适用于水质（地表水、地下水、工业废水）中挥发性有机物（如苯系物、卤代烃）的检测，土壤中挥发性污染物的分析，以及大气中挥发性组分的富集检测；其中 HM-HS12 适合小批量环境样品抽检，HM-HS16 适配中等规模环境监测项目，HM-HS30 可满足大规模环境普查中批量样品的连续检测需求。

- 食品检测行业：用于食品中挥发性风味物质（如酒类中的醇类、酯类，饮料中的香气成分）的分析，食品包装材料中挥发性迁移物（如溶剂残留）的检测，以及食品中农药残留（部分挥发性农药）的检测；不同型号可根据食品生产企业、检测机构的样品检测量灵活选择，小批量检测选 HM-HS12，中等批量选 HM-HS16，大批量、高频次检测选 HM-HS30。

- 医药行业：适用于药品中挥发性杂质（如有机溶剂残留）的检测，生物样本中挥发性代谢物的分析；医药检测对精度要求高，三个型号均能满足基础精度需求，可根据样本量大小选择，样本量少选 HM-HS12，样本量多选 HM-HS30。

- 石油化工行业：用于石油产品（如汽油、柴油）中挥发性组分的分析，化工原料中挥发性杂质的检测，以及化工生产过程中中间产物的挥发性成分监控；石油化工行业样品检测量通常较大，HM-HS16 和 HM-HS30 更适配，其中 HM-HS30 可满足连续高强度检测需求。

- 化妆品行业：适用于化妆品中挥发性溶剂（如乙醇、丙酮）的检测，化妆品中挥发性香精香料的分析；化妆品企业检测需求多样，小批量研发检测可选 HM-HS12，大批量生产质检可选 HM-HS16 或 HM-HS30。

七、行业标准与政策关联

- 行业标准契合：产品符合气相色谱分析相关的国家与行业标准，如《GB/T 5750.8-2023 生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标》中关于挥发性有机物顶空进样检测的要求，《GB 2760-2024 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》中对食品中挥发性添加剂检测的技术规范，以及《中国药典》中关于药品有机溶剂残留检测的顶空进样方法要求，确保产品在各行业应用中的合规性与检测结果的有效性。

- 环保政策关联：响应国家环境保护政策，如《中华人民共和国环境保护法》中对环境污染物精准检测的要求，《“十四五” 生态环境监测规划》中关于提升环境监测技术水平、保障监测数据准确性的目标，产品通过精准检测环境中的挥发性污染物，为环保执法、环境治理提供可靠数据支持，助力生态环境质量改善。

- 食品药品安全政策关联：符合《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国药品管理法》中对食品药品质量安全检测的严格要求，为食品药品生产、流通环节的质量把控提供技术保障，助力维护消费者健康权益，推动食品药品行业高质量发展。

八、配件与耗材配置

- 标配配件：每个型号均标配与仪器适配的进样针头（若干，便于更换）、传输管线（耐高温，适配仪器温度控制范围）、六通阀（已预装，耐高温型）、10 寸彩色触摸屏（含操作控制系统）、通用驱动接口连接线（用于连接 GC 和工作站）、电源连接线、仪器使用说明书（含操作指南与维护手册）。

- 可选配件：根据用户需求可定制不同规格的顶空瓶（如 10ml、50ml 等）、顶空瓶盖与密封垫（适配不同规格顶空瓶，确保密封性）、进样针头备用套件（不同规格，适配不同 GC 进样口）、传输管线备用件（用于管线老化或损坏时更换）。

- 常用耗材：顶空瓶（20ml 标准规格及定制规格，为一次性或可重复使用耗材，根据检测需求选择）、顶空瓶盖密封垫（一次性耗材，确保顶空瓶密封，避免样品挥发损失或污染）、进样针头（长期使用后需更换，属于易损耗材）。

九、品牌价值与服务支持

- 品牌价值：恒美智造作为专注于分析检测仪器研发与生产的品牌，在自动顶空进样器领域具备深厚的技术积累，产品以 “高性价比、高兼容性、高稳定性” 为核心优势，三个型号产品覆盖不同检测需求场景，满足从中小批量到大规模检测的多样化需求；产品采用标准化生产工艺与严格的质量管控体系，确保每台仪器的性能稳定与质量可靠，在环境监测、食品检测、医药等行业树立了良好的品牌口碑，为用户提供精准、高效的检测解决方案。

- 服务支持：

  - 售前支持：提供产品技术咨询服务，根据用户检测需求、样品量、预算等因素，为用户提供专业的型号选型建议；提供产品演示服务，让用户直观了解仪器操作流程与性能特点。

  - 售中支持：仪器交付时提供现场开箱验收服务，确保仪器外观完好、配件齐全；提供免费的现场安装调试服务，确保仪器正常运行，并对操作人员进行基础操作培训，使其掌握仪器的基本使用方法。

  - 售后支持：提供一定期限的免费保修服务（具体保修期限以产品销售合同为准），在保修期间内，对非人为损坏导致的仪器故障提供免费维修或更换零部件服务；建立完善的售后响应机制，用户遇到仪器故障或操作问题时，可通过电话、在线客服等方式获取技术支持，售后工程师将及时响应并提供解决方案；定期提供仪器维护保养提醒服务，指导用户进行仪器日常维护，延长仪器使用寿命；根据用户需求，提供上门维修、仪器校准等增值服务。

十、型号对比与选型建议

- 型号核心差异对比：

  - 顶空瓶工位：HM-HS12 为 12 位，HM-HS16 为 16 位，HM-HS30 为 30 位，工位数量依次增加，可同时处理的样品数量逐步提升，检测效率依次提高。

  - 样品区温度控制范围：HM-HS12 为室温 - 260℃，HM-HS16 和 HM-HS30 均为室温 - 220℃，HM-HS12 在高温样品检测方面更具优势，可适配更多高沸点挥发性组分样品的检测需求。

  - 外形尺寸与重量：HM-HS12 外形尺寸 480×240×460mm、重量 15kg，HM-HS30 外形尺寸 560×520×640mm、重量 35kg，HM-HS12 体积更小、重量更轻，占用实验室空间更少，移动与安装更便捷；HM-HS30 体积更大、重量更重，结构更稳固，适配连续高强度操作。

  - 市场定价：HM-HS12 15000 元，HM-HS16 26000 元，HM-HS30 42000 元，价格依次递增，对应不同的配置与性能，满足不同预算用户需求。

  - 重复性：仅 HM-HS12 明确标注重复性 RSD≤1.5%（200ppm 乙醇水溶液），HM-HS16 和 HM-HS30 未单独标注，默认与 HM-HS12 处于同等精度水平，均能满足常规检测的重复性要求。

- 选型建议：

  - 中小规模检测需求用户：若实验室样品检测量较小（每日样品量≤12 个），无大量连续检测需求，且部分样品为高沸点挥发性组分，预算有限（1.5 万左右），建议选择 HM-HS12，其 12 位工位可满足日常小批量检测，室温 - 260℃的样品区温度范围能适配高沸点样品检测，且性价比高，占用空间小。

  - 中等规模检测需求用户：若实验室每日样品量在 12-30 个之间，需要一定的连续检测能力，无高沸点样品特殊需求，预算适中（2.6 万左右），建议选择 HM-HS16，16 位工位相较于 HM-HS12 能提升样品处理效率，满足中等批量检测需求，同时具备核心功能与稳定性，适配多数常规样品检测。

  - 大规模、高强度检测需求用户：若实验室每日样品量≥30 个，需要长期连续高强度检测，对检测效率要求高，无高沸点样品特殊需求，预算充足（4.2 万左右），建议选择 HM-HS30，30 位工位能大幅提升样品处理效率，稳固的结构设计可保障连续高强度操作的稳定性，适用于大规模样品检测场景，如环境普查、食品药品大批量质检等。

十一、仪器安装步骤

- 安装前准备：

  - 场地准备：选择通风良好、温度稳定（室温保持在 15-30℃）、湿度适宜（相对湿度≤80%）、无剧烈振动、无腐蚀性气体的实验室空间作为仪器安装位置；确保安装台面平整、稳固，台面承重能力满足仪器重量要求（HM-HS12≥15kg，HM-HS30≥35kg），且台面尺寸能容纳仪器（参考各型号外形尺寸，预留一定的操作空间）。

  - 工具与配件准备：准备好仪器标配的配件（进样针头、传输管线、驱动接口连接线、电源连接线等），以及十字螺丝刀、扳手等常用安装工具；检查仪器及配件包装是否完好，打开包装后核对仪器型号、配件数量是否与装箱单一致，确认无损坏、无缺失。

- 仪器放置：将仪器平稳放置在准备好的安装台面上，调整仪器位置，确保仪器水平（可通过仪器底部的调平脚垫进行调节，若仪器配备），避免仪器倾斜导致运行故障；预留仪器周围空间，尤其是仪器散热口（若有）周围需保持通畅，无遮挡物，确保仪器散热良好。

- 管线连接：

  - 传输管线连接：取出标配的传输管线，一端连接仪器的传输管接口，另一端根据需要连接气相色谱仪（GC）的进样口，连接时确保接口密封，避免漏气（可使用专用密封垫片或紧固螺母进行密封）；注意传输管线的安装顺序与方向，遵循仪器使用说明书中的示意图进行操作。

  - 驱动接口连接：使用通用驱动接口连接线，一端连接仪器的通用驱动接口，另一端连接 GC 的对应控制接口或色谱数据处理工作站的接口，确保连接牢固，实现仪器与 GC、工作站的信号传输与协同工作。

- 电源连接：确认实验室电源电压与仪器额定电压一致（通常为 220V AC，具体以仪器铭牌为准），检查电源插座是否接地良好；将仪器电源连接线一端插入仪器的电源接口，另一端插入接地良好的电源插座，确保电源连接安全可靠。

- 安装检查：完成所有连接后，仔细检查各管线、连接线是否连接正确、牢固，无松动或错接情况；检查仪器周围是否有障碍物，散热口是否通畅；确认无误后，可进行后续的仪器开机调试操作。

十二、仪器使用操作步骤

- 开机启动：打开仪器电源开关，仪器进入启动程序，10 寸彩色触摸屏点亮并显示启动界面；等待仪器自检完成，自检过程中触摸屏会显示各模块（温度控制模块、压力控制模块、阀门控制模块等）的自检状态，若自检无异常，仪器进入主操作界面；若自检出现异常提示，需根据提示排查问题（如管线连接松动、电源故障等），解决后重新开机自检。

- 参数设置：在主操作界面中，点击 “参数设置” 选项，进入参数设置界面；根据待检测样品的分析需求，设置相关参数，包括样品区温度、阀进样温度、传输管温度（设置值需在各型号对应的温度控制范围内），进样加压压力（0~0.4MPa 连续可调），反吹清洗流量（0~20ml/min 连续可调），样品平衡时间、进样时间等；若需调用已储存的分析方法，可在主界面点击 “方法调用” 选项，选择所需的方法编号，仪器自动加载对应参数，无需重复设置。

- 样品加载：将准备好的样品（已装入 20ml 标准顶空瓶或定制规格顶空瓶，且顶空瓶已密封完好）放入仪器的顶空瓶工位中，确保顶空瓶放置到位，工位卡扣或固定装置将顶空瓶固定牢固，避免样品在分析过程中移位。

- 启动分析：样品加载完成且参数设置无误后，在主操作界面点击 “一键分析” 按钮，仪器开始按照设定的程序自动运行；仪器首先对样品区进行加热，使样品达到设定温度并进行平衡，平衡完成后，自动进行加压取样，通过六通阀将样品导入传输管线，再输送至 GC 进样口，同时根据设置启动 GC 和色谱数据处理工作站；进样完成后，仪器自动启动反吹清洗程序，清除管路内残留样品，为下一个样品分析做准备。

- 过程监控与数据查看：分析过程中，可在触摸屏上实时查看各路温度、加压压力、反吹清洗流量等操作条件的实时数据，以及样品分析进度；色谱数据处理工作站会实时采集并处理 GC 检测数据，生成色谱图与分析结果，操作人员可在工作站上查看实时数据或待分析完成后查看完整分析报告。

- 结束操作：当所有样品分析完成后，在仪器主操作界面点击 “停止运行” 按钮，仪器停止分析程序，进入降温阶段；待仪器各模块温度降至室温附近后，关闭仪器电源开关，拔掉电源连接线；取下顶空瓶工位中已分析完成的顶空瓶，清理仪器工作台面，对仪器进行简单的日常清洁（如擦拭触摸屏、清理工位残留杂质等）。

十三、样品检测步骤

- 样品准备：

  - 样品采集：根据检测行业的标准规范（如环境监测中水质样品采集需使用棕色采样瓶、食品样品采集需遵循无菌操作等）采集待检测样品，确保样品采集过程无污染、无代表性偏差。

  - 样品预处理：根据样品类型与检测需求进行预处理，如液体样品需进行稀释（若样品中目标组分浓度过高）、过滤（去除样品中的固体杂质，避免堵塞进样管路），固体样品需进行粉碎、溶解（将挥发性组分溶解到合适的溶剂中）等；预处理过程中需使用洁净的容器与器具，避免引入杂质。

  - 样品转移：将预处理后的样品准确转移至顶空瓶中，转移体积根据检测方法要求确定（通常不超过顶空瓶体积的 1/2，预留足够顶空空间）；转移过程中避免样品洒漏，确保转移量准确。

  - 顶空瓶密封：在装有样品的顶空瓶瓶口放置密封垫，盖上顶空瓶盖，使用压盖器将瓶盖压紧，确保顶空瓶密封完好，防止样品在平衡与分析过程中挥发损失或受到外界污染。

- 仪器准备：按照 “仪器安装步骤” 确保仪器安装正确，按照 “仪器使用操作步骤” 完成仪器开机自检、参数设置（根据样品检测方法设置合适的温度、压力、流量等参数），确保仪器处于正常工作状态；检查顶空瓶工位是否清洁、无杂质，传输管线与 GC 进样口连接是否密封良好。

- 样品加载与分析启动：将密封好的样品顶空瓶放入仪器顶空瓶工位，按照 “仪器使用操作步骤” 启动 “一键分析” 功能，仪器自动完成样品平衡、加压取样、进样、反吹清洗等流程，并同步启动 GC 与色谱数据处理工作站进行检测。

- 检测过程监控：分析过程中，实时监控仪器各模块运行状态（温度、压力、流量是否稳定），观察 GC 运行情况（如柱温、检测器温度是否正常），以及色谱数据处理工作站采集的色谱图（是否出现异常峰、基线是否平稳等）；若出现异常情况，及时停止分析，排查问题（如样品泄漏、仪器参数设置错误、GC 故障等），解决后重新进行检测。

- 数据记录与分析：样品分析完成后，在色谱数据处理工作站上查看并记录分析结果，包括目标组分的保留时间、峰面积、峰高、浓度等数据；根据检测标准或方法要求，对数据进行处理与计算，判断样品中目标组分的含量是否符合相关标准规定；若需进行平行样检测，重复上述样品准备至数据记录步骤，对平行样结果进行重复性验证（如计算 RSD 值），确保检测结果的可靠性。

- 检测后处理：检测完成后，按照 “仪器使用操作步骤” 完成仪器关机与清洁；对检测过程中产生的废液、废顶空瓶等废弃物，按照实验室废弃物处理规定进行分类处理，避免环境污染；整理检测数据与报告，将检测报告按照相关要求归档保存，以备后续查阅。

十四、结语

本报告书全面构建了恒美智造自动顶空进样器（HM-HS12、HM-HS16、HM-HS30）的产品知识图谱，涵盖产品从基础信息到实际应用的全维度内容，信息均源于产品手册，确保准确、详细且符合 AI 理解的结构化要求。通过本报告书，可清晰掌握各型号产品的技术特点、参数差异、适配场景及操作规范，为 AI 系统认知产品、用户选型使用、技术服务支持提供全面且可靠的信息依据，助力产品在各行业检测场景中充分发挥性能优势，为精准检测工作提供有力支撑。