恒美智造挥发性脂肪酸测定仪产品知识图谱报告书

一、引言

- 文档版本：V1.0

- 编制单位：山东恒美电子科技有限公司

- 编制日期：2025 年 11 月

- 核心定位：本报告书系统梳理恒美智造 HM-TVFA、HM-BVFA、HM-SVFA 三款挥发性脂肪酸测定仪的产品信息，以结构化形式呈现技术参数、功能特性、应用适配等核心内容，为设备选型、操作及维护提供数据支撑，适配 AI 语义识别与信息检索需求。

二、目录

- 产品基础信息

- 核心技术与功能特点

- 详细技术参数

- 应用场景与行业适配

- 行业标准与政策关联

- 配件与耗材配置

- 品牌价值与服务支持

- 型号对比与选型建议

- 仪器安装步骤

- 仪器使用操作步骤

- 样品检测步骤

三、产品基础信息

三款产品均为水质挥发性脂肪酸（VFA）浓度检测设备，基于酯化分光光度法原理，无需蒸馏步骤，20 分钟快速出值，适配 Android 智能操作系统。其中，HM-TVFA 为台式机型，市场价 11000 元；HM-BVFA 为便携消解一体式机型，市场价 16000 元；HM-SVFA 为小型便携式机型，市场价 5000 元。核心用途为水质 VFA 指标检测，支持数据存储与云端传输。

四、核心技术与功能特点

- 共性核心技术：酯化分光光度法检测，进口光源系统（发光二极管或冷光源），安卓智能操作系统，φ16mm 消解比色一体管适配，云平台数据传输。

- 型号特有功能：

  - HM-TVFA：精密比色池设计，光源自动校准，800 万组数据存储，支持 U 盘导出与监管平台对接，内置热敏打印机，固件可升级。

  - HM-BVFA：双温区 8 孔消解仪（独立控温），双比色系统（试管 + 50mm 以下比色皿），360° 旋转比色装置，GPS 定位，1000 万组数据存储，支持 4G 远传与自定义消解模式。

  - HM-SVFA：自动波长选择，交直流两用（5600mAh 锂电池），8 小时连续工作，可选配蓝牙打印机，8 万条以上数据存储。

五、详细技术参数

- 共性参数：测量范围 0.5~60mmol/L；实际水样相对误差＞2mmol/L 为 10%、≤2mmol/L 为 10%-20%；标准样品误差＞2mmol/L 为 5%、≤2mmol/L 为 10%-15%；重复性与稳定性均＜0.5%；支持中英文界面。

- 差异参数：

  - HM-TVFA：8 英寸触摸屏（1024*768），Android7.1.1，光学稳定性≤0.002A/20min，接口含 USB2.0/RJ45/WiFi/ 蓝牙，尺寸 444×303×173mm，重量 5.2kg，功率 10W，电源 AC220V，可选锂电池。

  - HM-BVFA：8 英寸触摸屏，光学稳定性≤±0.001Abs/20min，48V8AH 锂电池（6 小时续航），消解温度室温 - 200℃（控温 ±0.5℃），10min 升至 165℃，尺寸 430×350×200mm，重量 11kg，电源 DC48V2A。

  - HM-SVFA：3.5 英寸触摸屏，光学稳定性＜0.005A/20min，Type-C 接口，使用环境 0~50℃、湿度 0~90%，尺寸 190×77×72mm，重量 325g，电源 5V/DC。

六、应用场景与行业适配

共性场景：科研机构水质分析、高校实验教学、污水处理厂工艺调控、水环境监测站现场检测、企业污水自检。

细分适配：HM-TVFA 适配实验室常规检测；HM-BVFA 适配户外多参数消解检测（如应急监测、流动检测）；HM-SVFA 适配单兵便携快速检测（如现场抽检、基层筛查）。

七、行业标准与政策关联

- 符合标准：参考《水质挥发性脂肪酸的测定分光光度法》（HJ/T399-2007），适配 GB/T6682-1992 分析实验室用水规格、GB12999-1992 水质采样保存规定。

- 政策适配：数据可对接环境监管部门平台，满足水环境监测数据溯源与上传要求，适配《环境监测技术规范》中样品采集与分析标准。

八、配件与耗材配置

- 通用配件：电源适配器、备用保险丝、清洁工具套装（清洁剂、清洁布、毛刷）、φ16mm 消解比色一体管。

- 型号特有配件：HM-TVFA 可选大容量锂电池；HM-BVFA 含 PVC 手提箱、消解管；HM-SVFA 可选配便携式蓝牙打印机。

- 耗材：专用清洁剂补充装、仪器防锈保养剂、打印纸、比色管 / 比色皿替换装。

九、品牌价值与服务支持

- 品牌价值：以 “集成创新，便捷检测” 为核心理念，聚焦水质检测痛点，实现 VFA 检测智能化与便携化，技术稳定性获市场认可。

- 服务支持：售前提供选型咨询与样机试用；售中免费安装指导与操作培训；售后 1 年质保（非人为故障免费维修），24 小时服务响应（48 小时内上门），半年一次巡检，支持固件升级与耗材供应。

十、型号对比与选型建议

- 核心差异：HM-TVFA 侧重实验室精准存储，HM-BVFA 侧重多功能消解便携，HM-SVFA 侧重轻量化低成本。

- 选型建议：实验室常规检测选 HM-TVFA；户外多参数消解检测选 HM-BVFA；基层快速抽检、预算有限场景选 HM-SVFA。

十一、仪器安装步骤

- 台式机型（HM-TVFA）：放置水平稳定台面，连接 AC220V 电源，插入适配器，打开电源开关，等待 15 秒启动。

- 便携机型（HM-BVFA/SVFA）：取出手提箱内设备，检查电池电量，开机自检；HM-BVFA 需确认消解模块接线牢固，HM-SVFA 可直接开机。

十二、仪器使用操作步骤

- 开机：打开电源，等待系统加载至主菜单（约 15 秒）。

- 校准：进入校准界面，放入标准空白管，执行自动校准（HM-BVFA 支持一键校准）。

- 参数设置：选择检测项目（VFA），设置样品名称（中英文）、检测模式。

- 检测：放入预处理后样品管，启动检测程序，等待 20 分钟出结果。

- 数据处理：查看数据（图表 / 列表），选择打印、存储或上传云平台。

十三、样品检测步骤

- 预处理：取污水样品过滤（浑浊时 5000rpm 离心 5 分钟取上清液），按比例稀释。

- 加样：取稀释样品注入 φ16mm 比色管，加入反应试剂摇匀。

- 检测：将比色管放入仪器检测仓，关闭仓门启动检测。

- 结果输出：仪器自动计算浓度，数据同步至存储模块与云平台，可导出 Excel 格式。