设备技术协议

比亚迪XXXX公司

（简称：甲方或比亚迪）

与

新亚制程（浙江）股份有限公司深圳福田分公司

（简称：乙方）

| 合同编号： |  |
| --- | --- |
| 签订日期： |  |
| 签订地点： | 深圳市坪山区 |

- 鉴于

甲方/甲方关联公司比亚迪汽车工业有限公司于_2019__年__11_月_30_日与乙方签署了合同编码为____的《设备采购框架协议》（以下简称“主协议”）。现甲方向乙方采购设备型号为1J65120BD2   的精密阻抗分析仪设备，用于___________________(项目)。经双方充分协商，订立本技术协议，作为主协议及采购订单（订单号为:_____________________）的附件，以资双方共同遵守。具体内容如下：

- 设备概述

（注释：使用目的: 用于产品的生产检验，可通过改变电性测量条件，来分析被测物的电性参数。）

  - 设备功能与原理介绍

（此设备有助于工程师产品的研发和品质保证, 主要功能如下:

1)、可以测量单个频率点的参数（C L R G B X D Q Z Y θ）的值；

2）、可以通过改变测量条件测量不同条件对测量参数的影响；

3）、可以绘制不同频率的被测物的频率响应曲线；

4）、根据测量出来的曲线，做等效电路分析；

5）、外加偏置电压做电容测量。。

注释：文字要简要，内容涵盖主要结构组成、作用、原理等）

  - 设备动作流程图

（注释：用流程图表来显示，可参照如下格式但不限于此格式）

开机

测试

设置

  - 设备总体结构图

（注释：设备整体图片或者CAD整体图纸，要能反馈出设备整体结构）

  - 设备外观、尺寸、重量

    - 外观:参见上图

（注释：主要为颜色要求，包括配色的一些要求）

    - 尺寸:  以实物为准

（注释：包含长度、宽度、高度尺寸,可加上一定的公差；单位为M或MM）

    - 重量：以实物为准

（注释：单位统一为KG）

- 原材料设计及产品规格

  - 设备原材料（或主要原材料）规格

（注释：以下格式与填写内容供参考）

| 1、……（原材料一） |  |
| --- | --- |
| 名称 | ……… |
| 尺寸 | ……… |
| ……… | ……. |
| 2、……（原材料二） |  |
| 名称 | ……… |
| 性能 | ……… |
| ……… | ……… |

（注释：要描述清楚“原材料”的具体规格，主要包含：（1）名称；（2）尺寸指标；（3）重量指标；（4）性能指标等；根据实际情况进行填写。）

  - 产品输出规格

输出产品的要求或图纸如下：

（注释：以下格式与填写内容供参考）

| 序号 | 项目 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸 |  |
| 2 | 精度 |  |
| 3 | 性能等 |  |
| ……… | ……… | ……. |

[注释：要体现出“产品”的主要参数指标，主要包含：（1）尺寸指标；（2）精度公差；（3）性能指标]

- 设备参数

  - 设备主要指标

1.技术要求：

1.1通用要求：

1.1.1适用产品：电容器，电感器，磁芯，铁氧体，非晶体和其磁性材料等的电性参数评估和性能分析。

1.1.2测量频率范围 	20Hz~120MHz

1.1.3测量参数   ESR（等效串联电阻）ESL（等效串联电感）阻抗（Z）电容（C）电感（L）电阻（R）电抗（X）电导（G）电纳（B）消耗因素（D）品质因素（Q）相位角（θ） SRF（谐振点频率） 相对磁导率(μi)  复数磁导率（Uˊ、U〞）介电常数（ε’ε”)介电常数实部与虚部等。

1.1.3基本精度	±0.05%

1.1.4频率分辨率：<1Mhz

1.1.5电平：10Mv-1Vrms；200uA-20mA。

1.1.6信号源内阻：50Ω

1.1.7直流叠加：-40Vdc-40Vdc（内置）

1.1.8测量范围

| ESR： | 0.01mΩto>1GΩ |
| --- | --- |
| ESL | 0.1nH to>1H |
| Z： | 0.01mΩto>2GΩ |
| Y: | 1nS to>2kS |
| L: | 0.1nH to>2K |
| C: | 1fF to>1F |
| D: | 0.00001->1000 |
| Q: | 0.00001->1000 |
| F | 100HZ-100MHZ |

1.1.9通信接口：GPIB，LAN

1.1.10数据存储：USB

1.1.11测试模式：

电表模式（测试值显示）

分析模式（扫描曲线，测试参数-频率曲线扫描分析）

谐振频率自动搜寻

等效电路分析测试

绝缘材料介电常数测试和磁性材料磁导率测试

1.2专用要求（适用汽车定制DC-Link 电容不同引出端的测试）要求根据被测物来1.2.1 测试端口如下(以下产品图片举例):

1.2.2 满足各种定制 DC-Link 电容不同引出端的 ESR 和ESL 测试

# 2、随机备件：

# 3.1操作手册1本。

3.2电源线1根。

3.3测试夹具1套(适配不同汽车定制DC-Link 电容引出端，可测量频率最高120MHz)。

3.4测试线1套(可测量频率最高120MHz, 可测试引出类型包含引线、端子、螺栓)。

3.5U 盘1个。

3.6校准件1套。

3.7原厂校准证书1份。

内置偏置   电压：±40 V；

扫描参数   频率、信号电压/电流、直流偏压/偏流

显示       8.4VG(640*480)彩色TFT触屏

外部接口   USB、LAN、GPIB等

【注释：要体现“设备”的主要参数指标，主要包括以下几个方面：】

- 尺寸指标：部件宽度、厚度等；

- 效率指标：各种速度、节拍等；

- 能耗指标：部件的功率、总功率等；

- 精度指标：产品生产过程中精度、部件制造精度、装配精度等；

- 性能指标：OEE、设备产出产品合格率、设备故障率（稼动率）、CMK等。

备注：

- OEE计算如下：

时间利用率=利用时间÷负荷时间

性能利用率=生产产品数÷（利用时间×设计生产速度）

合格率=合格品数÷生产产品数

OEE=时间利用率×性能利用率×合格率

- 设备过程能力CMK计算，采用欧洲工业界的计算方法：

无偏移情况下的设备能力Cm=USL-LSL6S=T6S

设备能力指数Cmk=minCMU=USL-X3S，CML=X-LSL3S式中：

USL——规格上限

LSL——规格下限

T——公差范围

X——平均值

S——标准差 =i=1nXi-Xn-1

  - 设备模块功能要求

主要模块清单如下：（注释：以下格式与填写内容供参考）

(1)电源供应 :输入电压90 V AC   to  264  V AC (自动调整）；

(2)频率 :47 to  63 Hz。

2.2、显示

8.4 VG(640×480)彩色TFT触屏 。

2.3、本地打印机

2.4、远程触发

后面板BNC接口带有internal pull-up,通过logic low 或contact closure 操作；

USB接口:两组USB1.1接口；

VGA接口:除了自带显示器,还可通过15-way D-type 接口来驱动外部监控器；

网络接口 :10/100-BASE-TX 以太网控制，RJ45连接器；

键盘接口 :标准USB或PS/2键盘端口，仪器前面板键盘和外接键盘可同时使用。

2.5、鼠标接口：

标准USB或PS/2鼠标端口。接鼠标的同时TFT触屏维持工作状态；

（注释：结合“设备”的各个结构模块，列出各个模块的详细要求）

- 设备通用要求

  - 法律法规/行业标准

按IEC664国际标准。

  - 安全要求

    - 防护装置

      - 所有电器、设备设施必须安装漏电保护开关、电箱门进行等电位跨接、金属外壳接地、电气二次绝缘防护、电源线路走线穿管、散热设施加装防护罩等。

      - 组合类、自动化等设备的急停开关及防护设施需进行安全联动处理，且在线体内外都需加装复位开关，防护栏高度要求1.8米且与机台运动部位间隔20厘米以上（若无法达到间隔要求需加装密网或隔离挡板）。

      - 移动、运动挤压类设备严禁敞开作业必须安装安全防护挡板、安全防护罩、安全光栅、联锁开关（电磁式电压型非屏蔽的）、双手启动开关、防撞、防挤压等防护措施（控制系统严禁出现光栅及联锁屏蔽模块），并具备倒退功能。

      - 涉及清洗、褪镀的（使用液体的）需选用防腐材料，配备防泄漏设施、防护服、自动加药机等。

    - 急停装置：具有紧急停止的安全措施，如急停按钮、行车的紧急拉绳等。

    - 报警装置：设备运行、异常等须具备相对应的声光报警功能。

    - 密码层级管理：设备控制系统内禁止存在安全连锁/安全光栅一键屏蔽的功能，若因设备调机必须存在此功能的须设置工程师权限且此权限严禁告知甲方。

    - 设备设施需提供中文版设备使用说明书。

    - 特种设备如压力容器类的安全阀、压力表、超压超温保护等附属件，在投入使用后安全阀、压力表等附件须满足一备一用、政府报检，辐射设备需提供相关报检信息等。

    - 涉及加热高温的设备需要使用阻燃或不燃材料及相关阻燃检测报告、温控装置、超温保护装置等。

    - 涉及职业健康的（噪音、粉尘、危化品等）需按相关职业健康防护要求进行降噪、粉尘收集、防爆、抽风等措施。

    - 根据设备实际情况张贴相关警示标示（诸如：设备运行禁止打开、当心机械伤人、当心灼烫、禁止烟火、注意安全、有电危险、高压危险、严禁入内等）。

    - 使用的材料材质需满足结实耐用、牢固可靠，涉及防爆的、防水的、防尘的、防锈蚀的、防碰撞的、防跌落的、防切割的等需符合现场实际使用要求等。

    - 设备使用的电机需满足二级以上能耗要求。

    - 对提供的设备进行安全验收时参考下表要求进行评估、验收。其他未列入的要求应符合国家标准和行业标准。

    - 提供的设备应当符合下表所列要求，其他未列入的要求应符合国家标准和行业标准

    - 设备进行安全验收时参考下表要求进行评估、验收

| 序号 | 项目 | 要求明细 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 材料 | 不得对人体有害；不能与工作介质反应；不属于难燃材料（须提供证明） |
| 2 |  | 不是国家发布的《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》里的产品 |
| 3 |  | 根据《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB 17167-2006)的规定，大于100KWH的设备需安装独立电表。 |
| 4 | 环境要求 | 有足够的照明，保证人员作业的工作位置安全可靠（如设置防护栏、笼等），保证操作人员头、臂、手、腿、足有充分的活动余地 |
| 5 |  | 本身符合特定作业环境要求，如腐蚀、易燃易爆环境等 |
| 6 | 设备防护要求 | 如人员可接触部位或零件有锐角、较突出部位、传动部位的，须有可靠防护装置 |
| 7 |  | 有防倾倒、防振动、承压等有利于安全作业的装置 |
| 8 |  | 有安全隔离防护、加锁管控管理措施，危险部分有安全标志 |
| 9 |  | 满足一机一闸，设备主电源自带有有效漏电保护装置 |
| 10 |  | 冲/剪切设备等危险设备有有效的限位、往返功能、安全联锁装置、双手启动（须有延迟功能）、往返功能、辅助送料功能，且重点隐患部位的安全色符合要求 |
| 11 |  | 存在诸如安全联锁、急停、复位等安全操作按键不可人为修改、恢复启动的一键功能 |
| 12 |  | 针对超压、超载、超行程、超温等情况下安装安全保险装置 |
| 13 |  | 设备动作时有符合安全操作的信号装置与警示标示 |
| 14 |  | 具有紧急停止的安全措施，如急停按钮、行车的紧急拉绳等 |
| 15 |  | 特种设备类取得质监局的检验合格报告、使用登记证 |
| 16 |  | 特种设备如压力管道类的安全色、文字、符号等符合《工业管道基本识别色、识别符号和安全标识》GB7231-2003的要求 |
| 17 | 电气安全要求 | 设备强弱电有单独走线并有线体保护，并有按照红、黄、绿、黑、黄绿（PE线）颜色区分 |
| 18 |  | 电源进/出线须用线耳压线并紧固规范，电源接头使用专用电线接头 |
| 19 |  | 电源进线经过有效、并选配合理的漏电保护装置（如负载末端添加的控制开关须满足剩余动作电流不超过30 mA，一般无延迟型0.1s)且所有接线端子、高/低压绕线圈加装绝缘屏蔽措施如盖板等 |
| 20 |  | 电控箱有接地跨接且接线规范 |
| 21 |  | 电控箱内布线规范整齐，标示明确，选线合理及内部无杂物 |
| 22 |  | 电控箱要有二层板 |
| 23 |  | 设备自带照明满足安全电压（不大于36V）及符合防雷、防静电要求 |

  - 环境要求

    - 温湿度:

存储  -20°C to 60°C ；

操作  0°C to 40°C ；

最精确18°C to 28°C ；

相对湿度: 可达到80%非凝固。

海拔高度: 可达 2000 M。噪音

    - 防尘/防锈设计

……

  - 设备/产线终端电脑操作系统、软件要求（不涉及）

    - 正版要求：必须提供正版的操作系统以及软件（操作系统版本：Windows10企业版；软件名称及版本：）。因乙方提供的非正版、非专业版操作系统或软件使甲方遭受网络安全风险、版权风险的，甲方有权依据设备采购框架协议/采购合同追究乙方相应的违约责任，并要求乙方赔偿甲方遭受的全部损失。

    - 兼容性要求：乙方提供的操作系统或软件应确保兼容甲方公司的网络、域等环境。

  - MES系统要求

    - 通讯接口

| 通信协议 | 硬件接口 | 协议特点 | 接口图片 |
| --- | --- | --- | --- |

    - 数据采集部分

（注释：应包含产品及过程相关数据、设备相关数据、物料消耗与产出关联数据）

| 序号 | 数据分类 | 数据内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 生产进度数据 | \ |
| 2 | 加工工艺数据 | \ |
| 3 | 加工物料数据 | \ |
| 4 | 设备控制写入 | \ |

  - 测量系统MSA要求

    - 校准管理

对于设备上配置的测量仪器，必须有合格证明，且在校准周期内。如无，则乙方需提供相应的品质合格证明材料，无法提供的，则甲方可退回测量仪器和/或相应设备。

    - 系统分析管理

乙方应保证测量设备满足甲方对测量系统分析（MSA）要求，测量系统分析对象为直接监测产品特性参数的测量仪器，分析项目包含稳定性、线性、偏倚、GRR、一致性分析。其中应遵循以下原则：

- 对于非破坏性计量型测量系统分析要求如下：

A．当使用新仪器或者增加新的测量项目时，一般优先考虑做GRR与偏倚分析；

B. 测量特性易发生漂移的测量系统，应做稳定性分析；

C. 测量特性单一的测量系统以及整个测量范围内精度非常高的仪器，不做线性分析，反之应做线性分析；

- 对于破坏性计量型测量系统分析一般采用假设性分析检验；

- 对于计数型测量系统分析一般采用一致性分析方法。

- 供货范围清单

（按组成部分列配置清单）

| 设备主要配置表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 主要部件名称（描述） | 型号规格 | 品牌 | 数量 | 备注 |
| 1 | 精密阻抗分析仪 | 1J65120BD2 | WK | 1 | 标配1J1011 DIP夹具 |
| 2 | 大尺寸开口测试治具（Component Fixture 2-terminal Wide Body | 1J1011W | WK | 1 |  |
| 3 | 4线式标准夹具 | 1J10114 | WK | 1 |  |
| 4 | 订制式测试夹具 | Ewk1194 | WK | 1 |  |
| 5 | 4对4 BNC延长线（1米） | HC0269 | WK | 1 |  |
| 6 | DIP标准元件 | 5-654-7010 | WK | 1 |  |
| 7 | SMD标准元件 | 5-654-7011 | WK | 1 |  |
| 8 | 50MHZ Kelvin Leads | 1EVA40100-50 | WK | 1 |  |

- 随机交付物品以及资料

（注释：以下格式与填写内容供参考，根据实际情况填写）

| 交付物品/资料清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资料名称 | 数量 | 备注（需注明电子版/纸档） |
| 1 | 送货单 | 1 | 纸档 |
| 2 | 说明书 | 1 | 纸档或电子版 |
| 3 | 第三方计量报告 | 1 | 纸档或电子版 |

- 安装调试与培训

  - 安装基础要求

(220 (230) ACV ± 10%, CAT II

注释：包含地基、水、电、气、真空等要求)

  - 安装调试所需准备物件及数量

（注释：写明责任方）

| 项目 | 责任方 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 乙方 | 甲方 | “▲”表示责任方 |
| 工具 | …… | …… |  |
| …… | …… | …… |  |

  - 运输以及安装调试过程中具体职责分工

（注释：以下内容供参考，根据实际情况进行修改）

| 项目 | 施工分类 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 乙方 | 甲方 | “▲”表示承担方 |
| 相关的电、气、真空、水等到安装场所 |  | ▲ |  |
| 设备位置布局、预留安装空间 | － | ▲ |  |
| 设备运输 | ▲ | － |  |
| 卸货收货 | － | ▲ |  |
| 设备搬运进入现场 | － | ▲ |  |
| 设备定位、摆放、对接 | － | － |  |
| 设备打水平、平行、地脚固定 | － | － |  |
| 设备调试 | ▲ | － | 电话指导 |
| 管路施工 | － | － |  |
| 电气施工 | － | － |  |
| 其他 | － | － |  |
| 备注 | － | － |  |

  - 安装调试具体要求

    - 安装调试过程由乙方负责，安装调试周期≤30天，以接到甲方书面正式调试通知为始。

    - 乙方在发货前1周提供《发货通知单》至甲方；乙方随《发货通知单》提供精确到每个半天的详细《安装调试计划》，该计划经甲方书面同意后，乙方按该计划进行安装调试，并每日更新安装调试进展至甲方知悉。

    - 乙方有义务记录安装调试过程中的安装和调试参数，并作为调试完成的依据和验收时交给甲方的必备资料。

    - 甲方提供乙方用于调机的合格品物料的最大数量为M（PCS/KG），实际调试用量超出前述的最大数量部分,需乙方按市场价格支付物料费用。调机用料的市场具体价格为元/M（PCS/KG）。

    - 安装调试完成后，设备主要功能经甲方确认满足要求的，即认为可以交付使用，设备进入试运行阶段。安装调试完毕交付使用时须提供经甲方签字确认的《设备调试完成/工程竣工报告》、安装调试过程参数记录、调机物料核算等。

    - 交付使用后并不意味着乙方没有整改及提供服务的义务，对于不满足验收标准的项目仍需整改至满足，方能达到验收合格。

  - 技术培训

    - 设备交付使用之前，乙方有义务安排专业工程师免费对甲方操作员、设备工程师、品质工程师、工艺工程师做设备操作、设备原理、设备安全防护等方面的视频电话培训，直至甲方人员熟练掌握。清单如下：

| 序号 | 培训内容 | 培训对象 | 时长 | 培训资料 | 达成效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备原理 | 操作员 | 1h | 使用说明书 | 了解 |
| 2 | 设备组成 | 操作员 | 0.5h | 使用说明书 | 了解结构 |
| 3 | 设备操作 | 操作员 | 2h | 使用说明书 | 能熟练操作 |
| 4 | 设备维保 | 操作员/设备工程师 | 0.5h | 使用说明书 | 了解 |

    - 培训时，需做好相应的《培训记录表》，乙方有义务提供经甲方确认的培训记录表以作为验收的基本资料。

- 设备验收要求

  - 发货前预验收

发货前5个工作日，乙方应通知甲方对设备进行预验收。设备预验收按照双方在技术协议中约定的检查项目和标准执行（参照附件三《设备预验收检查表》，该表在设备设计评审结束后提供），同时保留双方共同签署的预验收评估报告。设备通过甲方的预验收后方可送货，甲方放弃预验收的除外。如预验收不合格进行改善，也需在合同规定的交期范围内进行交货；预验收合格的，不代表乙方交付的设备合格，乙方亦不得以预验收合格为由主张或推论交付给甲方的设备合格/符合双方约定。

  - 终验收时间

设备交付甲方并由乙方调试好后需经甲方相关部门和人员确定同意才可以投入使用，试运行使用期间设备性能达到技术协议约定，并连续运转即试运行3个月后启动最终验收，抽取连续一周的运转情况进行正式验收。

  - 验收标准

终验收标准依据主协议、本协议所列各项要求（如本协议第一至六条）以及双方另行约定的其他补充规格（注释：根据不同设备制定，参照附件四《设备终验收清单》，该表在设备设计评审结束后提供）。甲方对设备的验收合格并不免除乙方在设备质量保证期限内的质量担保责任，甲方在验收合格后发现乙方交付的设备不符合主协议、本协议约定以及双方另行约定的其他补充要求的，甲方可以要求乙方维修、更换或退货。

  - 验收改善

在设备进行安全验收中发现不符合5.2款要求的，乙须进行相应改善，设备改善后再次进行验收。

  - 不合格处罚标准

如果设备改善还是无法达不到技术协议要求的，在甲方同意让步接收的前提下，甲方可选择总价折扣（自设备总价款中扣减如下约定的扣款金额）后有条件接收，价格折扣标准如下：

（注释：以下内容供参考，结合设备实际情况，进行双方的沟通）

- 外观问题：

1) 外观颜色不符: 扣款金额=设备总金额*0.3%。

2) 尺寸超标: 扣款金额=设备总金额*0.3%。

3) 重量超标: 扣款金额=设备总金额*0.3%。

- 功能问题：

1) 效率（速度、节拍）不达标：扣款金额=(1-实际达成效率/协议要求效

率)*设备总金额* 1.2(对甲方间接影响系数）；

2) 功能缺失：扣款金额=缺失功能模块价值*1.2(对甲方间接影响系数)；

3) 设备故障率不达标：扣款金额= (验收故障率-协议故障率)*设备总金额*1.5(对甲方间接影响系数)；

4) 能耗超标：扣款金额= (验收能耗-协议能耗) KW*设备总生产时间H（按照5年折旧）*电费单价（0.625元/kwh）；

5) 设备精度或产品合格率不达标: 根据不同设备的状况，双方协商解决。

- 质量保证及售后服务

  - 设备质量保证期从最终验收合格之日起1年；

  - 在质保期内，乙方应提供免费的技术支持；当得到甲方的故障通知后，乙方应实施保修义务，在8小时内响应，并在24小时内给出解决方案，以减少甲方的损失。若维修需要其他配件的由乙方协助采购并安装调试，48小时内需解决问题；

  - 质量保证期后，供货商向用户终身提供及时的、优质的、价格优惠的技术服务和备品备件供应；

  - 乙方应保证所供设备及零配件不属于工信部颁布的《国家高耗能落后机电设备淘汰目录》中被淘汰的落后机电产品，否则甲方有权要求乙方对落后产品进行更换或做退货处理。

- 其他

  - 为方便甲、乙双方在交易过程中及时沟通情况，甲、乙双方各自指定如下联系人作为履行过程中的常规联系人：

甲方

收货人员：电话：邮箱：

采购人员：电话：邮箱：

使用人员：电话：邮箱：

乙方

联系人：李丹杨电话：15989391001邮箱lidanyang@sunyes.cn

联系地址：深圳市福田区梅林卓越城1栋3楼

  - 除非有甲方的书面同意，否则乙方不得将其任何合同/协议权利或义务转给第三方。

  - 本协议所指书面形式，包括但不限于：传真、邮件、邮寄等。

  - 如本协议条款发生变更或有未尽事宜，经甲乙双方确认，以书面形式签订补充协议予以确认。

  - 本协议内容与主协议、采购订单约定不一致的，以本协议的约定为准。

  - 本协议一式三份，甲方两份、乙方一份，每份具有同等效力，自双方盖章之日起生效。

- 附件

  - 附件一：易损件清单及价格

  - 附件二：维修服务清单及价格

  - 附件三：设备预验收检查表

  - 附件四：设备终验收检查表

  - 附件五：高耗能设备清单

（以下无正文）

注：下方签字处，请由法定代表人或授权代表签字。

| 甲方： | 甲方（盖章）： | 乙方： | 新亚制程（浙江）股份有限公司深圳福田分公司 乙方（盖章）： |
| --- | --- | --- | --- |
| 地址： |  | 地址： | 深圳市福田区梅林卓越城1栋3楼 |
| 法定代表人： |  | 法定代表人： | 忻黎鸣 |
| 授权代表： |  | 授权代表： | 贺亚飞 |
| 职务： |  | 职务： | 销售主管 |
| 签字： |  | 签字： |  |

附件一：易损件清单及价格

| 序号 | 易损件名称 | 品牌 | 型号 | 单价 | 产地 | 常规寿命 | 采购周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |  |  |  |  |

附件二：维修服务清单及价格

| 序号 | 维修内容 | 人员数量 | 单价 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬件 | 具体以损坏程度来计算 | 具体以损坏程度来计算 | 具体以损坏程度来计算 |
| 2 | 软件 |  |  |  |
| ……. | ……. |  |  |  |

附件三：设备预验收检查表

| 设备预验收检查表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 |  |  |  |  |  |
| 参与部门 |  | 技术部门、采购部门等 |  |  |  |
| 预验收时间 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 标准 | 检测方法 | 结论 | 签字 |
| 1 | 外观 | 无刮痕 | 目测 |  |  |
| 2 | 尺寸 | 以实物为准 | 测量 |  |  |
| 3 | 功能等 | 技术要求 | 具体使用 |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

附件四：设备终验收检查表

| 设备终验收检查表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 |  |  |  |  |  |
| 参与部门 |  | 技术部门、生产部门、品质部门等 |  |  |  |
| 验收时间 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 标准 | 检测方法 | 结论 | 签字 |
| 1 | 外观 | 无刮痕 | 目测 |  |  |
| 2 | 尺寸 | 以实物为准 | 测量 |  |  |
| 3 | 功能 | 技术要求 | 具体使用 |  |  |
| 4 | 效率 |  |  |  |  |
| 5 | 能耗等 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

附件五：高耗能设备清单

| 序号 | 高耗能设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |  |  |