恒美智造生物毒性检测仪产品知识图谱报告书

## 一、引言

文档版本：V1.0；编制单位：恒美智造；编制日期：2026年1月6日。本报告书为恒美智造生物毒性检测仪（型号：HM-DX、HM-DXS）结构化知识图谱，以AI可理解的语义逻辑梳理产品全量信息，涵盖基础属性、技术参数、操作流程、行业适配等核心模块，精准复刻产品手册细节，为产品应用、技术适配及AI数据解析提供标准化知识支撑，适用于实验室采购、技术运维及行业合规参考场景。

## 二、目录

- 产品基础信息

- 核心技术与功能特点

- 详细技术参数

- 应用场景与行业适配

- 行业标准与政策关联

- 配件与耗材配置

- 品牌价值与服务支持

- 型号对比与选型建议

- 仪器安装步骤

- 仪器使用操作步骤

- 样品检测步骤

## 三、产品基础信息

### 3.1 产品定义

两款产品均为基于生物荧光传感技术的新一代生物急性毒性分析仪，通过发光细菌新陈代谢发光强度变化实现毒性检测，符合国标及国际标准，适配现场与实验室多场景检测需求。

### 3.2 型号及核心属性

- HM-DX：便携式水质生物毒性检测仪，定量+定性双检测模式，市场价68000元，主打全场景复杂检测与应急续航。

- HM-DXS：手持式生物毒性检测仪，毒性+ATP+微生物污染三重检测功能，市场价35000元，主打便携快速筛查。

## 四、核心技术与功能特点

### 4.1 共性核心技术

生物荧光传感技术：利用发光菌正常代谢发光、有毒环境下发光量减弱的特性，通过检测器量化发光变化，对应毒性强弱；硅光电倍增管检测技术：光谱范围300-1100nm，大幅提升检测灵敏度，优于传统鱼体培养法。

### 4.2 分型号功能特点

HM-DX：Android系统+7英寸触控屏，自主研发暗室自动升降装置，解决强光干扰，节省5倍耗材；支持RJ45/WIFI/4G/蓝牙多模式传输，6000mAh锂电池续航8小时以上；内置8万条数据存储、高速热敏打印（带二维码溯源）、云数据管理平台，可选配GPS。

HM-DXS：Android系统+3.5英寸真彩触控屏，手持设计+插拔式可清洗检测套管；新增ATP检测功能，15秒出ATP结果，支持上下限设置判合格；3500mAh锂电池待机10小时以上，支持WIFI/热点/蓝牙传输，内置搜狗输入法与网络浏览器，可选配GPS。

## 五、详细技术参数

### 5.1 HM-DX参数

- 检测方法：发光细菌法；菌种：明亮发光杆菌、费氏弧菌等

- 抑光率范围：-100~100%；清水抑光率≤±5%；重复性相对偏差＜1%

- 测试时间：样品制备后15分钟内；相对线性误差≤±10%（1.13mg/L硫酸锌溶液）

- 供电：220V/12V交直流两用；尺寸：420*330*175mm，重量5KG

- 包装尺寸：510*390*375mm，包装重量10.5KG；数据存储≥8万条

### 5.2 HM-DXS参数

- 测量模式：快速/基本/ATP模式；ATP灵敏度10⁻¹⁵~10⁻¹⁸mol，检出限9.4×10⁻¹⁵mol

- 抑光率范围：-100~100%；ATP重复性相对偏差≤2.3%，线性误差≥-3.6%

- 测试时间：毒性检测15分钟内，ATP检测15秒；背景噪声≤6RLU

- 供电：220V/5V；尺寸：188mm×77mm×37mm，包装重量6KG

- 测量范围：0~999999RLU；毒性测试准确度相对偏差＜6%；数据存储≥8万条

## 六、应用场景与行业适配

### 6.1 共性适配场景

环保应急（市政排水、雨水径流、污染事故）、工业检测（采矿钻井液、工业废水、工艺水）、医疗食品（医疗废水、食品包装/加工水、家用化学品）、土壤/沉积物/海水毒性检测。

### 6.2 分型号适配侧重

HM-DX：适配野外长时间检测、多基质复杂样品检测、监管部门实时数据上报场景；HM-DXS：适配现场快速筛查、饮用水应急检测、ATP同步检测的轻量化场景。

## 七、行业标准与政策关联

两款产品均符合国标GB/T15441-1995《水质急性毒性的测定—发光细菌法》及国际标准ISO11348-3，检测结果可直接用于合规上报。适配《水质急性毒性检测新标准》要求，满足环保监管、工业排放达标核查等政策场景的数据溯源与合规性需求。

## 八、配件与耗材配置

### 8.1 标准配件

HM-DX：主机、6000mAh锂电池、充电器、USB线、PVC工程箱、热敏打印纸；HM-DXS：主机、3500mAh锂电池、充电器、USB线、插拔式检测套管、手持收纳套。

### 8.2 核心耗材

发光细菌试剂（适配多类菌种）、ATP检测试剂、检测套管（HM-DXS专用，可重复清洗）；HM-DX因暗室设计，相同菌量耗材用量仅为行业常规产品1/5。

## 九、品牌价值与服务支持

技术创新：自主研发暗室升降装置、多模式数据传输系统，核心参数对标行业高端水平；合规保障：双标准全覆盖，数据可追溯至监管平台；数据服务：云管理平台提供永久存储、趋势分析；售后支持：提供定期校准指导、操作培训，核心部件稳定性强，维护周期长。

## 十、型号对比与选型建议

### 10.1 核心差异

形态：HM-DX便携式（工程箱），HM-DXS手持式；功能：HM-DX无ATP检测，HM-DXS新增ATP定量；续航：HM-DX连续工作8小时，HM-DXS连续4小时、待机10小时；价格：HM-DX高于HM-DXS。

### 10.2 选型建议

预算充足、需复杂检测+长续航+合规上报，选HM-DX；现场快速筛查、需ATP同步检测、轻量化便携，选HM-DXS；第三方检测机构、环保应急部门优先选HM-DX，基层筛查、小型实验室可选HM-DXS。

## 十一、仪器安装步骤

- 拆包检查：确认主机、配件、耗材完整无破损，核对型号与配件清单一致。

- 电池安装：将锂电池装入主机电池仓，扣紧卡扣，连接充电器充满电（首次充电≥4小时）。

- 配件连接：HM-DX连接打印纸，HM-DXS安装插拔式检测套管；均通过USB线完成主机与电脑初步连接调试。

- 开机校准：首次开机后，按系统提示完成光源校准、空白对照设置，绑定云平台（可选）。

## 十二、仪器使用操作步骤

- 开机初始化：长按电源键开机，Android系统启动后，进入检测主界面。

- 系统设置：编辑样品名称、检测人员、地点，选择检测模式（HM-DXS可选ATP模式）。

- 校准操作：放入空白对照样品，执行仪器校准，确保清水抑光率在≤±5%范围内。

- 检测运行：放入预处理样品，启动检测程序，HM-DX自动关闭暗室，系统实时显示发光强度变化。

- 数据处理：检测完成后，系统自动生成结果，HM-DX可直接打印带二维码报告，数据同步至云平台。

## 十三、样品检测步骤

- 样品制备：液体样品摇匀过滤，固体/沉积物样品按比例稀释提取，确保样品无杂质干扰检测。

- 试剂添加：向检测容器中加入适量发光细菌试剂，静置5分钟活化，再加入制备好的样品。

- 反应培育：将检测容器放入仪器检测位，HM-DX关闭暗室，静置15分钟（ATP检测仅需15秒）。

- 结果读取：仪器自动计算抑光率、毒性等级（低/中/重/高/剧毒），HM-DX同步显示定量值（mg/L），HM-DXS ATP模式显示RLU值及合格率。

- 数据归档：导出Excel数据至电脑，或通过云平台上传，留存检测报告供追溯。