电工实验装置常见故障及维修

高等学校的实验教学是培养学生实际动手能力和提高综合素质的重要环节，“电工学”是我校非电类理工科专业开设的一门技术基础课，同时又是独立设课的实践课程。因教学需要，电工实验室配置了68台电工实验台，用于满足“电工学”实验教学的需要。由于实验课学生人数较多，使用时间长，不可避免的产生了一些故障，影响了实验课的正常教学。经过长期摸索和努力，我们积累了丰富的故障维修经验，概括起来，问题常出现在可调直流稳压电源、三相电源、功率表、日光灯电路、可调电阻、电动机控制电路等。

1、可调直流稳压电源

可调直流稳压电源可以根据需要为很多电工实验提供直流电源，在实验过程中学生常常由于粗心大意将导线或者电流表直接并联在可调直流稳压电源两端导致其短路，短路后由于电流过大，轻则烧坏保险管，重则将旋钮式可变电阻烧坏，另外，在实验过程中由于部分学生调节电源旋钮的时候用力过猛，也有可能导致旋钮与可变电阻接触不良。该模块一旦出现问题，无法输出满足需要的直流电，所有需要直流电源的实验都无法进行下去。解决问题时，首先将电源开关打开，用万用表直流挡测量输出端是否有电压，并且调节旋钮观察输出电压是否有序改变，如果电压输出正常，但是显示屏不显示或者显示错误，说明电源是好的，需要检查更换显示屏电路。如果输出电压不正常，首先检查保险管有无问题，如果有问题及时更换，如果正常则打开实验台上该模块的内部电路，检查旋钮式可变电阻器是否接触不良或者烧坏，更换相应的元器件即可。

2、三相电源

三相电源为交流电路提供交流电源，该模块常出现其中某相交流电的幅值只有其他相电压的一半左右，明显偏低，打开三相电源内部电路，经过检查后发现变压器出现问题，更换变压器后，电压恢复正常值。

3、功率表

在电工实验课里，功率表的使用一向是教学的重难点，由于学生对于功率表的构造一知半解，对功率表的使用常常感到棘手，一旦发生使用错误，轻则造成测量结果有误，重则损坏功率表，甚至会危害人体安全。功率表的故障原因主要是因为电流线圈支路并联或电流接线柱连接方式弄反，造成的结果轻则烧坏保险管，重则烧坏电流表。在检修这类故障时，通常首先将保险管取出来检查是否开路，如果开路更换保险管。如果不是开路，则检查功率表本身是否烧坏，如果烧坏则更换功率表。

4、日光灯电路

日光灯电路由日光灯管、镇流器、启辉器三部分组成，在电路连接无误的情况下合上电源后，日光灯管应正常起燃，如果日光灯管不亮，其原因主要有灯管连接的保险管烧断、灯管的灯丝断开，灯管的插脚与插座接触不良，如果保险管烧断或灯管的灯丝烧断，做相应更换就行，在现有的室验台上灯管的插座内部电路并不复杂，如果接触不好，打开灯管插座将脱落的导线重新焊接即可，这样大大降低了维修成本。根据经验，启辉器和镇流器使用寿命长，不易烧毁，即使烧坏现场更换即可，对实验正常进行影响不大。

5、可变电阻器

电工实验台上有多个不同阻值的可变电阻器，由于使用者的操作错误，也常常导致故障发生。检查时，需在不通电的状态下用万用表的欧姆档检查两个接头之间的电阻，并且缓慢调节旋钮，观察阻值是不是在一定范围内逐渐增大或减小。可变电阻器常常出现两个接头之间的电阻为无穷大的现象，出现这种现象一种可能是通过可变电阻器的电流过大，导致与其相连的保险管烧毁，这种情况需要更换保险管；另一种可能是可变电阻器本身由于结构和使用的原因，电阻丝长期磨损形成开路，这种情况就需要更换新的电阻配件。在检修这类故障时，通常先将与可变电阻器相连的保险管取出来，检查其是否开路，如果开路，更换保险管；如果不是开路，则进一步检查其本身是否已经断路，如果断路需要更换新的可变电阻器。

6、电动机控制电路

在电动机控制线路中,主要有交流接触器、控按钮开关,它们用于电动机的开断和控制, 学生常常将接触器与开关的常开常闭弄混导致电路连接出错，当接触器电磁线圈通电时，流过的电流过大可能会烧坏接触器的线圈，甚至损坏电动机。以电动机单向运转控制电路为例，如图1，分析可能出现的故障现象、原因以及解决方法：

6.1 电机一通电就开始转动

可能原因：①交流接触器主触头损坏。②SB2常开触点短路③接触器的常开触点短路

处理方法: ①更换接触器线圈②修复SB2常开触点③修复接触器的常开触点。

图1 电动机单向运转控制电路

6.2 按下开启按钮SB2，电动机不转

可能原因：①主回路无电②接触器线圈损坏③SB1解除不良④SB2接触不良⑤电动机损坏。

处理方法: ①修复交流接触器主触点②更换接触器线圈③修复按钮SB1常闭触点修复④SB2常开触点⑤更换电动机

6.3 按下停止按钮SB1，电动机不停

可能原因: ①SB1常闭触点短路②SB2常开触点短路③接触器的常开触点短路

处理方法: ①修复SB1常闭触点②修复SB2常开触点③修复接触器的常开触点

6.4 按钮松手后电动机状态发生翻转

可能原因: 接触器的常开触点损坏。

处理方法: ①修复接触器的常开触点,使之有效地切断原自锁线路。

7、设备管理与维护的若干原则

通过多年来对电工技术实验装置的维护，摸索和总结出以下几个维护原则：

①及时了解设备的最新使用情况。

②一旦遇到故障问题及时维修，及时处理。

③经常与厂家联系配合，获取技术咨询和配件方面的支持。

④储备一定数量的备用配件，以备不时之需。