# 2025年门诊空气培养试题及答案

一、单项选择题（共10题，每题2分）

1. 门诊空气采样时，最常用的采样方法是：

A. 沉降法

B. 撞击法

C. 过滤法

D. 离心法

2. 根据《医院感染管理规范》，门诊诊室空气中的细菌菌落总数应控制在：

A. ≤200cfu/m³

B. ≤400cfu/m³

C. ≤500cfu/m³

D. ≤1000cfu/m³

3. 进行空气采样时，采样点距离地面的标准高度是：

A. 0.8m

B. 1.0m

C. 1.2m

D. 1.5m

4. 门诊空气采样时，每个采样点的采样时间通常为：

A. 5分钟

B. 10分钟

C. 15分钟

D. 30分钟

5. 空气培养常用的培养基是：

A. 普通琼脂平板

B. 血琼脂平板

C. 麦康凯琼脂平板

D. 沙氏琼脂平板

6. 门诊空气采样时，采样点与墙壁的距离应保持：

A. 10cm

B. 20cm

C. 30cm

D. 50cm

7. 空气采样后，培养皿应放置的温度是：

A. 20-22℃

B. 25-27℃

C. 30-35℃

D. 35-37℃

8. 门诊空气采样应在什么时间进行：

A. 早晨开诊前

B. 上午门诊高峰期

C. 下午门诊高峰期

D. 门诊结束后

9. 空气采样时，采样点应避开哪些区域：

A. 空调出风口

B. 门窗附近

C. 人员活动区域

D. 以上都是

10. 门诊空气采样频率一般为：

A. 每周1次

B. 每月1次

C. 每季度1次

D. 每半年1次

 二、填空题（共6题，每题2分）

1. 门诊空气采样时，采样点应按照______原则进行设置。

2. 空气采样后，培养皿应倒置于______℃培养箱中培养。

3. 空气采样时，采样高度一般为距离地面______米。

4. 门诊空气采样时，每个采样点的采样时间一般为______分钟。

5. 空气采样后，培养时间通常为______小时。

6. 门诊空气采样时，采样点应距离墙壁______cm以上。

 三、判断题（共6题，每题2分）

1. 门诊空气采样时，可以在人员活动频繁的区域进行采样。（ ）

2. 空气采样后，培养皿应正置于培养箱中培养。（ ）

3. 门诊空气采样时，采样点应包括门诊大厅、候诊区、诊室等区域。（ ）

4. 空气采样时，采样时间越长，结果越准确。（ ）

5. 门诊空气采样应在消毒处理后立即进行。（ ）

6. 空气采样后，培养时间越长，菌落数越多。（ ）

 四、多项选择题（共2题，每题2分）

1. 门诊空气采样时，应考虑的因素包括：

A. 门诊面积

B. 人员流动情况

C. 通风条件

D. 季节因素

E. 以上都是

2. 门诊空气采样常用的方法有：

A. 沉降法

B. 撞击法

C. 过滤法

D. 离心法

E. 以上都是

 五、简答题（共2题，每题5分）

1. 简述门诊空气采样的目的和意义。

2. 简述门诊空气采样的操作步骤和注意事项。

 参考答案及解析

 一、单项选择题

1. 答案：B

解析：在门诊空气采样中，撞击法是最常用的采样方法。这种方法通过高速气流将空气中的微生物撞击到培养基表面，采样效率高，结果准确。沉降法虽然简单，但采样效率低，结果不准确；过滤法和离心法在空气采样中较少使用。

2. 答案：B

解析：根据《医院感染管理规范》，门诊诊室空气中的细菌菌落总数应控制在≤400cfu/m³。这是医院感染控制的基本要求，也是评价门诊空气质量的重要指标。

3. 答案：D

解析：进行空气采样时，采样点距离地面的标准高度是1.5m。这个高度接近成人的呼吸带，能够反映人员实际呼吸的空气质量。

4. 答案：B

解析：门诊空气采样时，每个采样点的采样时间通常为10分钟。这个时间既能保证足够的采样量，又不会因时间过长而影响工作效率。

5. 答案：A

解析：空气培养常用的培养基是普通琼脂平板。这种培养基能够支持大多数细菌的生长，且操作简单，成本低廉。血琼脂平板主要用于培养营养要求较高的细菌；麦康凯琼脂平板主要用于肠道菌的分离；沙氏琼脂平板主要用于真菌的培养。

6. 答案：D

解析：门诊空气采样时，采样点与墙壁的距离应保持50cm以上。这是为了避免墙壁可能存在的微生物污染影响采样结果。

7. 答案：C

解析：空气采样后，培养皿应放置的温度是30-35℃。这个温度范围适合大多数细菌的生长，能够获得准确的培养结果。

8. 答案：A

解析：门诊空气采样应在早晨开诊前进行。这个时间点门诊尚未开始接诊，人员流动少，能够反映门诊的基础空气质量。

9. 答案：D

解析：空气采样时，采样点应避开空调出风口、门窗附近和人员活动区域。这些区域可能会影响采样结果的准确性，如空调出风口可能吹走空气中的微生物，门窗附近可能受外界环境影响，人员活动区域可能产生大量飞沫和气溶胶。

10. 答案：C

解析：门诊空气采样频率一般为每季度1次。这个频率既能及时发现空气质量问题，又不会增加不必要的工作负担。对于特殊科室或季节变化时，可适当增加采样频率。

 二、填空题

1. 答案：均匀分布

解析：门诊空气采样时，采样点应按照均匀分布原则进行设置。这样可以全面反映门诊各区域的空气质量，避免因采样点分布不均而导致的评价偏差。

2. 答案：30-35

解析：空气采样后，培养皿应倒置于30-35℃培养箱中培养。这个温度范围适合大多数细菌的生长，能够获得准确的培养结果。倒置可以防止培养基水分蒸发，同时避免冷凝水污染培养基表面。

3. 答案：1.5

解析：空气采样时，采样高度一般为距离地面1.5米。这个高度接近成人的呼吸带，能够反映人员实际呼吸的空气质量。

4. 答案：10

解析：门诊空气采样时，每个采样点的采样时间一般为10分钟。这个时间既能保证足够的采样量，又不会因时间过长而影响工作效率。

5. 答案：24-48

解析：空气采样后，培养时间通常为24-48小时。这个时间范围能够使大多数细菌形成可见的菌落，便于计数和鉴定。培养时间过短可能导致菌落形成不充分，过长则可能导致菌落过度生长或形态变化。

6. 答案：50

解析：门诊空气采样时，采样点应距离墙壁50cm以上。这是为了避免墙壁可能存在的微生物污染影响采样结果。

 三、判断题

1. 答案：×

解析：门诊空气采样时，不应在人员活动频繁的区域进行采样。人员活动会产生大量飞沫和气溶胶，影响采样结果的准确性。应在人员活动较少的时间段进行采样，如早晨开诊前。

2. 答案：×

解析：空气采样后，培养皿不应正置于培养箱中培养，而应倒置。倒置可以防止培养基水分蒸发，同时避免冷凝水污染培养基表面，影响菌落计数和形态观察。

3. 答案：√

解析：门诊空气采样时，采样点应包括门诊大厅、候诊区、诊室等区域。这些区域是门诊的主要功能区，采样点应覆盖所有重要区域，以全面评价门诊的空气质量。

4. 答案：×

解析：空气采样时，采样时间并非越长越好。采样时间过长可能导致微生物死亡或生长变化，影响结果的准确性。应根据采样方法和目的确定合适的采样时间，通常为10分钟左右。

5. 答案：×

解析：门诊空气采样不应在消毒处理后立即进行。消毒剂可能残留在空气中，影响微生物的生长，导致结果偏低。应在消毒处理后，等待一定时间让消毒剂挥发或沉降后再进行采样。

6. 答案：×

解析：空气采样后，培养时间并非越长越好。培养时间过长可能导致菌落过度生长或形态变化，影响计数和鉴定的准确性。通常培养24-48小时为宜。

 四、多项选择题

1. 答案：E

解析：门诊空气采样时，应考虑门诊面积、人员流动情况、通风条件和季节因素等多个因素。门诊面积决定了采样点的数量和分布；人员流动情况影响空气中的微生物含量；通风条件影响空气的流通和微生物的分布；季节因素可能影响微生物的种类和数量。因此，进行空气采样时应综合考虑这些因素，以获得准确的结果。

2. 答案：E

解析：门诊空气采样常用的方法有沉降法、撞击法、过滤法和离心法。沉降法是将暴露的培养基平板放置在空气中，利用重力使微生物沉降到培养基表面；撞击法是通过高速气流将空气中的微生物撞击到培养基表面；过滤法是将空气通过滤膜，将微生物截留，然后将滤膜贴在培养基上培养；离心法是利用离心力将空气中的微生物分离出来。这些方法各有优缺点，可根据实际情况选择合适的方法。

 五、简答题

1. 答案：

门诊空气采样的目的和意义主要包括：

(1) 评价门诊空气质量：通过检测空气中的微生物含量，了解门诊的卫生状况，判断是否符合相关标准要求。

(2) 预防医院感染：空气中的微生物可能引起医院感染，通过定期采样监测，可以及时发现和控制感染风险。

(3) 指导消毒工作：根据采样结果，可以评估消毒措施的效果，指导消毒工作的改进和优化。

(4) 保障患者和医护人员健康：良好的空气质量可以减少呼吸道感染的风险，保障患者和医护人员的健康。

(5) 满足法规要求：根据《医院感染管理规范》等相关法规，医疗机构需要定期进行空气采样监测，确保符合法规要求。

2. 答案：

门诊空气采样的操作步骤和注意事项如下：

操作步骤：

(1) 准备工作：准备采样器材（如撞击式采样器、培养基平板等）、记录表格、消毒用品等。

(2) 确定采样点：根据门诊面积和功能区域，按照均匀分布原则确定采样点数量和位置。

(3) 设置采样参数：根据采样方法和目的，设置采样流量、采样时间等参数。

(4) 进行采样：在规定时间内，按照标准方法进行采样，避免污染。

(5) 标记和保存：对采样后的培养基进行标记，妥善保存，及时送检。

(6) 培养和计数：将培养基置于适宜温度下培养，培养后进行菌落计数和鉴定。

(7) 结果分析和报告：对结果进行分析，判断是否符合标准，并出具报告。

注意事项：

(1) 采样时间：应在门诊开诊前或人员活动较少的时间进行采样。

(2) 采样环境：采样时应避免人员走动、说话等可能影响采样结果的活动。

(3) 采样点设置：采样点应避开空调出风口、门窗附近等可能影响结果准确性的位置。

(4) 采样操作：采样过程中应避免手部接触培养基内部，防止污染。

(5) 培养条件：培养温度、时间等条件应符合标准要求，确保结果准确。

(6) 质量控制：应设置阳性对照和阴性对照，确保采样和培养过程的质量。